Resolución Nro.41/2011

POR CUANTO: En virtud de la Resolución 27/90 del Secretario Ejecutivo de la SEAN fue creado el Centro

Nacional de Seguridad Nuclear (CNSN).

POR CUANTO: Al amparo de la Resolución Nro.138 de fecha 9 de julio del 2008 del titular del Ministerio

de  Ciencia,  Tecnología  y  Medio  Ambiente,  quien  resuelve  fue  reincorporada  al  cargo  de  Directora  del Centro  Nacional  de  Seguridad  Nuclear,  habiendo  sido  designada  en  virtud  de  la  Resolución  Nro.  35  de fecha 2 de abril de 2002 del titular del referido Ministerio.

POR CUANTO: En virtud de la Resolución Nro. 64 de 23 de mayo del 2000 del CITMA se facultó a quien

Resuelve para dictar disposiciones técnicas o de procedimiento en materia de seguridad radiológica.

POR  CUANTO:  La  experiencia  derivada  de  la  implementación  de  la  Resolución  Nro.  34  de  27  de diciembre del 2001 del CNSN que puso en vigor la “Guía para la implementación de los reglamentos de seguridad en la práctica de Radioterapia”, así como la necesidad de profundizar en la regulación de esta práctica a partir de las normas y recomendaciones internacionales en la materia demandan la aprobación

de una nueva guía.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas:

RESUELVO:

PRIMERO:  Aprobar  y  poner  en  vigor  con  carácter  obligatorio  la  “Guía  de  seguridad  para  la  práctica  de

Radioterapia”, que se adjunta a la presente formando parte integrante de la misma.

SEGUNDO:  Se  deroga  la  Resolución  No.34/2001  del  CNSN  “Guía  para  la  implementación  de  los reglamentos de seguridad en la práctica de Radioterapia”.

TERCERO: La presente Resolución entra en vigor el día 5 de junio del año 2011.

Comuníquese, a todas las entidades que realizan o pretenden realizar la práctica de Radioterapia en todo

el territorio nacional.

Archívese el original en el Protocolo de Disposiciones Jurídicas del Centro Nacional de Seguridad

Nuclear.

DADA en la ciudad de La Habana, en la sede del Centro Nacional de Seguridad Nuclear  a los 28  días del mes de abril  del año 2011. ”Año  53 de la Revolución”.

Ing. Luisa Aniuska Betancourt Hernández

Directora

CNSN

Lic. Ivonne María Alonso González, Asesora Jurídica del

Centro Nacional de Seguridad Nuclear, --------------------- CERTIFICO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ Que  la  anterior  resolución  es  copia  fiel  y  exacta  de  la

original	que  obra  en  los  archivos  bajo  custodia  a  mi

cargo.-------------------------------------------------------------

Y  para  que  así  conste,  a  todos  los  efectos  legales,  se  expide  y firma la presente en La Habana, a los nueve (9) días del mes de mayo  del año 2011. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------

Lic. Ivonne.M. Alonso. Glez

RGJ- MINJUS  13267

“GUÍA DE SEGURIDAD PARA LA PRÁCTICA DE RADIOTERAPIA”

INDICE

CAPITULO I OBJETIVO Y ALCANCE ...................................................................................................................... 1

CAPITULO II TERMINOS Y DEFINICIONES............................................................................................................ 1

CAPITULO III  REQUISITOS GENERALES RELATIVOS A LA PRÁCTICA ................................................................... 2

SECCIÓN I  REQUISITOS ADMINISTRATIVOS ................................................................................................................. 2

SECCIÓN II  REQUISITOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA ................................................................................................ 2

SECCIÓN III  REQUISITOS DE DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN ............................................................................................. 2

CAPITULO IV  REQUISITOS RELATIVOS AL PERSONAL......................................................................................... 4

SECCIÓN I  REQUISITOS DE DOTACIÓN DEL PERSONAL ................................................................................................... 4

SECCIÓN II  PUESTOS DE TRABAJOS SUJETOS A LICENCIAS INDIVIDUALES ........................................................................... 5

SECCIÓN III  REQUISITOS A CUMPLIR EN LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA OBTENER LAS LICENCIAS INDIVIDUALES....................... 5

SECCIÓN IV  RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL QUE REALIZA LA PRÁCTICA. .................................................................... 7

CAPITULO V  EXPOSICION OCUPACIONAL ........................................................................................................ 11

SECCIÓN I  CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO ................................................................................................ 11

SECCIÓN II  DOSIMETRÍA PERSONAL Y ESTIMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL........................................................ 12

SECCIÓN III  OBSERVANCIA DE LOS LÍMITES DE DOSIS ................................................................................................. 12

SECCIÓN IV  VIGILANCIA RADIOLÓGICA DE LAS ZONAS DE TRABAJO ............................................................................... 13

SECCIÓN V  MONITORES DOSIMÉTRICOS ................................................................................................................. 14

SECCIÓN VI  MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL..................................................................................................... 15

CAPITULO VI  EXPOSICIÓN MÉDICA.................................................................................................................. 16

SECCIÓN I  JUSTIFICACIÓN DE LAS EXPOSICIONES MÉDICAS........................................................................................... 16

SECCIÓN II  OPTIMIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN ......................................................................................................... 16

SECCIÓN III  GESTIÓN DE CALIDAD DE LAS EXPOSICIONES MÉDICAS ............................................................................... 17

SECCIÓN IV  NIVELES ORIENTATIVOS....................................................................................................................... 21

SECCIÓN V  RESTRICCIONES DE DOSIS ..................................................................................................................... 22

SECCIÓN VI  CONTROL RADIOLÓGICO DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A TERAPIA CON FUENTES RADIACTIVAS. ........................ 22

SECCIÓN VII  INVESTIGACIÓN DE EXPOSICIONES MÉDICAS ACCIDENTALES........................................................................ 23

CAPITULO VII  EXPOSICIÓN DEL PÚBLICO ......................................................................................................... 23

SECCIÓN I  VIGILANCIA RADIOLÓGICA DE LA EXPOSICIÓN DEL PÚBLICO ........................................................................... 24

SECCIÓN II  GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS ...................................................................................................... 24

CAPITULO VIII  EXPOSICIÓN POTENCIAL........................................................................................................... 24

SECCIÓN I  REQUISITOS DE DISEÑO DE LAS FUENTES DE RADIACIÓN ............................................................................... 24

SECCIÓN II  REQUISITOS DE DISEÑO DE EQUIPOS ....................................................................................................... 25

SECCIÓN III  REQUISITOS DE DISEÑO DE INSTALACIONES.............................................................................................. 26

SECCIÓN IV  REQUISITOS OPERACIONALES ............................................................................................................... 29

SECCIÓN V  REQUISITOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y FUENTES ........................................................................... 33

SECCIÓN VI  EVALUACIÓN DE SEGURIDAD ................................................................................................................ 35

CAPITULO IX  REQUISITOS PARA EL TRANSPORTE DE FUENTES RADIACTIVAS ................................................. 36

CAPITULO X  EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS ................................................................................................... 36

CAPITULO XI  REGISTROS...................................................................................................................... ............ 36

ANEXO I  VALORES ORIENTATIVOS A TENER EN CUENTA PARA AUTORIZAR EL ALTA HOSPITALARIA DE

PACIENTES...................................................................................................................... .................................. 38

CAPITULO I

OBJETIVO Y ALCANCE

1.   La  presente  Guía  tiene  por  objeto  complementar  los  requisitos  para  la  práctica  de  la

Radioterapia establecidos  en:

a)   La  Resolución  Conjunta  CITMA-MINSAP  “Normas  Básicas  de  Seguridad  Radiológicas”

de 30 de noviembre de 2001, en lo adelante NBS.

b)   La  Resolución  35/2003  del  CITMA,  Reglamento”  Para  la  gestión  segura  de  desechos radiactivos” de 7 de marzo de 2003, en lo adelante Reglamento de desechos.

c)   La Resolución Conjunta CITMA-MINSAP “Reglamento para la selección, capacitación y autorización  del  personal  que  realiza  prácticas  asociadas  al  empleo  de  las  radiaciones ionizantes” de 19 de diciembre de 2003, en lo adelante Reglamento del personal.

2.   Los requisitos establecidos en la presente Guía son aplicables a las entidades que realizan la práctica de Radioterapia en todo el territorio nacional.

CAPITULO II TÉRMINOS Y DEFINICIONES

3.   Autoridad Reguladora: el Centro Nacional de Seguridad Nuclear, en lo adelante CNSN y las Delegaciones  Territoriales  del  CITMA,  designadas  en  los  diferentes  territorios  del  país  para cumplir las funciones de regulación y control de la seguridad del uso de la energía nuclear.

4.   Radioterapia: a los efectos de la presente Guía es la especialidad médica que se ocupa del uso  de  radiación  electromagnética  y  de  partículas  para  el  tratamiento  de  enfermedades, generalmente del tipo oncológicas.

Se  considera  que  en  la  práctica  de  la  Radioterapia  pueden  ser  aplicadas  las  técnicas siguientes:

a)   Teleterapia, que incluye las modalidades siguientes:

•	Según las fuentes y equipos generadores de radiación utilizados: Telecobaltoterapia, Aceleradores Lineales de uso médico (LINAC), con haces de electrones y fotones, equipo para terapia con rayos-X y equipos Gammaknife.

•	Según las técnicas de tratamiento: Radioterapia conformada (2d, 3d), Irradiación de Cuerpo  Entero  (TBI),  Radioterapia  de  Intensidad  Modulada  (IMRT),  Radiocirugía  y Radioterapia estereotáctica.

b)   Braquiterapia, que incluye las modalidades y formas siguientes:

•	Según los niveles de tasa de dosis: alta tasa de dosis, tasa de dosis media, baja tasa de dosis y tasa de dosis pulsada.

•	Según la temporalidad de los implantes: temporales y permanentes.

•	Según el método de implantación: carga directa o diferida.

•	Según la forma de manejo de las fuentes: manual y automática.

•	Según  la  técnica  quirúrgica  de  colocación  del  implante:  intracavitaria,  intersticial, endovascular y  superficial.

CAPITULO III

REQUISITOS GENERALES RELATIVOS A LA PRÁCTICA

SECCIÓN I Requisitos administrativos

5.   Para la realización de la práctica de Radioterapia se requiere autorización del CNSN, según lo establecido  en  el  Reglamento  de  autorizaciones  vigente,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en otras regulaciones.

6.   El  personal  que  realiza  la  práctica  de  Radioterapia  debe  contar  con  las  autorizaciones  que correspondan, según lo establecido en el Reglamento del personal vigente y en la presente Guía.

7.   Las fuentes de radiación que se utilizan en la práctica de Radioterapia sólo pueden adquirirse

de entidades autorizadas por el CNSN. En el caso que la adquisición   se realice a través de una  entidad  importadora, la  misma  debe  poseer  el  correspondiente  Permiso  de  Importación del CNSN.

8.   Desde  el  punto  de  vista  de  la  protección  y  seguridad  se  consideran  importantes  para  el desarrollo de la práctica de Radioterapia las actividades siguientes:

a)   montaje, desmantelamiento, reparación y mantenimiento de equipos de Radioterapia;

b)   recambio de fuentes;

c)   calibración de equipos de medición utilizados en la práctica;

d)   comprobación de la hermeticidad de las fuentes selladas utilizadas en Radioterapia;

e)   auditorias al programa de Gestión de la Calidad de las exposiciones médicas; y

f)	otras actividades que considere el CNSN.

9.   Para la ejecución de las actividades relacionadas en el punto anterior, el titular de autorización solo  puede  contratar  los  servicios  de  entidades  debidamente  autorizadas  o  reconocidas  al efecto por el CNSN.

SECCIÓN II

Requisitos de protección radiológica

10. En la práctica de Radioterapia, se aplican las restricciones de dosis efectivas siguientes:

a)   10 mSv por año, para Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos (TOEs) que cumplan una jornada laboral de ocho horas, o la parte proporcional a este valor cuando la jornada sea menor; y

b)   0.5 mSv por año, para miembros del público.

SECCIÓN III

Requisitos de dirección y organización

11. El  titular  de  autorización  debe  establecer  e  implementar  un  Programa  de  Protección  y Seguridad  Radiológica  (PPSR)  que  garantice  un  adecuado  nivel  de  protección  de  los pacientes, los trabajadores y el público. Las bases para estructurar este programa son:

a)   El establecimiento, implementación y mejora de un Sistema de Gestión.

b)   El fomento de una Cultura de Seguridad para estimular, ante la protección y seguridad, una  actitud  interrogante  y  deseosa  de  aprender  por  parte  de  los  trabajadores,  y desestimular la complacencia.

12. El  Sistema  de  Gestión  debe  incluir  todos  los  procesos  relacionados  con  la  práctica  de Radioterapia  y  prever  la  ejecución  de  auditorias  y  evaluaciones  que  permitan  valorar  la efectividad global de las medidas de protección y seguridad y su mejoramiento continuo. Este Sistema de Gestión puede integrar coherentemente, sobre la base de un enfoque basado en procesos, los aspectos de protección y seguridad con aquellos relacionados con la calidad, el medio ambiente, la protección física y la economía, de forma tal que la protección y seguridad

no se vea comprometida y reciba por parte de las direcciones de las entidades la atención que por su significación requiera.

13. Para  la  ejecución  de  la  práctica  de  Radioterapia  el  representante  legal  de  la  entidad  debe designar  oficialmente,  a  un  Responsable  de  Protección  Radiológica  que  se  encargue  de supervisar  el  cumplimiento  del  PPSR,  y  a  un  especialista  que  sustituya  al  Responsable  de Protección Radiológica en sus funciones, cuando sea necesario .

14. En  las  entidades  donde  se  aplican  varias  técnicas  y  tipos  de  tratamiento,  siempre  que  sea posible,  se  evaluará  la  creación  de  un  Comité  de  Protección  Radiológica  integrado  por  un representante  de  la  dirección,  un  Médico  Radioterapeuta  por  cada  uno  de  los  servicios,  un Físico Médico y el Responsable de Protección Radiológica. Este Comité tendrá como finalidad asesorar al representante legal de la entidad y asumir, entre otras, las funciones siguientes:

a)   revisar  sistemáticamente  el PPSR  para  garantizar  que  las fuentes,  equipos  y prácticas autorizados  se  usen  de  forma  segura  y  en  correspondencia  con  las  regulaciones vigentes y las condiciones de las autorizaciones otorgadas, recomendando las acciones correctivas necesarias para eliminar las deficiencias identificadas;

b)   recomendar  las  medidas  para  garantizar  el  uso  seguro  de  las  fuentes  radiactivas  o equipos generadores de radiación autorizados; y

c)   recomendar  un  programa  de  capacitación  que  asegure  que  todos  los  Trabajadores Ocupacionalmente  Expuestos  (TOEs)  y  las  demás  personas  que  por  sus  funciones tengan acceso al área controlada, estén adecuadamente instruidos en relación con los riesgos radiológicos y las medidas a tomar en caso de emergencias.

CAPITULO IV

REQUISITOS RELATIVOS AL PERSONAL

SECCIÓN I

Requisitos de dotación del personal

15. El  titular  de  autorización,  debe  garantizar  que  se  cuente  con  personal  cualificado  suficiente para que la práctica se realice con un nivel adecuado de protección y seguridad radiológica.

La  dotación  de  personal  debe  estar  en  correspondencia  con  las  técnicas  de  Radioterapia

empleadas,  así  como  con  los  equipos  y  sistemas  de  planificación  utilizados  y  la  carga  de trabajo. Siempre que se produzcan cambios en cualquiera de estos aspectos, la dotación del personal debe ser reevaluada por la dirección de la entidad.

16. Para  la  realización  de  la  práctica  de  Radioterapia  se  debe  contar,  como  mínimo,  con  el personal siguiente:

a)   Jefe de Servicio de Radioterapia.

b)   Médico  Radioterapeuta:  Uno  por  cada  220-250  pacientes  tratados  anualmente,  para garantizar un máximo  de 25-30 pacientes bajo tratamiento por un mismo médico.

c)   Físico Médico: Uno por cada 400 pacientes tratados anualmente. Cuando en el servicio

de Radioterapia exista un solo Físico Médico, se deben tomar las medidas que aseguren que las calibraciones de los haces de radiación y las planificaciones de los tratamientos

se verifiquen de manera independiente por otro Físico Médico.

d)   Dosimetrista: Uno por cada 300 pacientes tratados anualmente.

e)   Técnico  en  Radioterapia  de  Sala  de  Moldes:  Uno  por  cada  600  pacientes  tratados anualmente.

f)	Supervisor, con formación de Técnico en Radioterapia: Uno por servicio.

g)   Operador de equipo, con formación de Técnico en Radioterapia:

•	Dos  por  equipo  de  Teleterapia,  atendiendo  hasta  30  pacientes  en  cada  turno  de trabajo de 6 horas efectivas.

•	Dos por equipo de Braquiterapia de alta tasa de dosis, atendiendo hasta 8 pacientes en cada turno de 6 horas efectivas de trabajo.

•	Uno por equipo  para terapia con rayos-X, atendiendo hasta  30 pacientes en cada

turno de 6 horas efectivas de trabajo.

•	Uno  por  equipo  Gammaknife,  atendiendo  hasta  5  pacientes  en  cada  turno  de  6

horas efectivas de trabajo.

h)   Técnicos  en  Radioterapia  para  simulación:  Dos  por  cada  600  pacientes  simulados anualmente.

i)	Personal de Enfermería: Uno por cada 300 pacientes tratados anualmente.

j)	Personal de mantenimiento propio o contratado a una entidad autorizada por el CNSN

para la ejecución de reparaciones y mantenimientos a los equipos de Radioterapia.

k)   Responsable de protección radiológica (RPR).

l)	En aquellos servicios de radioterapia donde se realicen técnicas especiales (por ejemplo: TBI,  IMRT,  Radiocirugía,  etc.)  debe  considerarse  incluir  personal  adicional  al  que  se establece   en   los   incisos   anteriores,   atendiendo   a   la   complejidad   y   número   de tratamientos que se realicen con técnicas especiales.

m)  En  aquellos  servicios  de  radioterapia  donde  se  decida  incorporar  nuevas  técnicas  de radioterapia  debe  evaluarse  en  cada  caso,  la  disponibilidad  de  recursos  humanos existentes y las recomendaciones de las buenas prácticas internacionales.

17. En  caso  que  exista  más  de  un  turno  de  trabajo,  se  debe  garantizar  que  el  proceso  de

tratamiento se supervise en cada turno por al menos un Médico Oncólogo Radioterapeuta.

SECCIÓN II

Puestos de trabajos sujetos a licencias individuales

18. Para la realización de la práctica de Radioterapia requieren Licencia Individual todas aquellas personas que realizan las funciones siguientes:

a)   Jefe de Servicio de Radioterapia. b)   Médico Radioterapeuta.

c)   Físico Médico.

d)   Dosimetrista.

e)   Técnico en Radioterapia.

f)	Responsable de Protección Radiológica (RPR).

g)   Miembros del Servicio de Protección Radiológica. h)   Técnico en Electromedicina.

SECCIÓN III

Requisitos a cumplir en los puestos de trabajo para obtener las licencias individuales

19. El  personal  que  realiza  la  práctica  de  Radioterapia  para  obtener  la  Licencia  Individual  debe satisfacer los requisitos mínimos siguientes:

a)   Jefe de Servicio de Radioterapia:

•	Formación Básica: Graduado universitario de medicina.

•	Formación  especializada:  Médico  Oncólogo  Radioterapeuta  y  certificado  de  curso teórico práctico de capacitación en Protección y Seguridad Radiológica de al menos

60 horas.

•	Poseer al menos 2 años de experiencia en el trabajo de un servicio de Radioterapia y

1 año de trabajo bajo la supervisión directa de un Médico Oncólogo Radioterapeuta licenciado por el CNSN.

•	Resultar   apto   en   el   examen   médico   de   aptitud   psicofísica   para   trabajar   con

radiaciones ionizantes. b)   Médico Radioterapeuta:

•	Formación básica: Graduado universitario de medicina y especialidad en Oncología

•	Formación especializada: Graduado del Diplomado en Radioterapia que incluya curso teórico práctico de capacitación en Protección y Seguridad Radiológica de al menos

60 horas.

•	Poseer al menos 1 año de experiencia en el trabajo de un servicio de Radioterapia bajo la supervisión directa de un Médico Oncólogo Radioterapeuta licenciado por el CNSN.

•	Resultar   apto   en   el   examen   médico   de   aptitud   psicofísica   para   trabajar   con radiaciones ionizantes.

c)   Físico Médico:

•	Formación básica: Graduado universitario con Licenciatura en Física, Física Nuclear,

Ingeniería Nuclear o cualquier otra especialidad afín.

•	Formación  especializada:  Curso  de  especialización  en  Física  Médica  y  un  curso teórico práctico en Protección y Seguridad Radiológica de al menos 80 horas.

•	Poseer al menos 6 meses de experiencia en el trabajo de un servicio de Radioterapia bajo  la  supervisión  directa  de  un  Físico  Médico  de  Radioterapia  licenciado  por  el CNSN.

•	Resultar   apto   en   el   examen   médico   de   aptitud   psicofísica   para   trabajar   con

radiaciones ionizantes. d)   Técnico en Radioterapia:

•	Formación   básica:   Técnico   Medio   en   Tecnología   de   la   Salud,   Radiofísica   o especialidad afín.

•	Formación   especializada:   Curso   teórico   práctico   en   Protección   y   Seguridad

Radiológica de al menos 40 horas.

•	Poseer al menos 3 meses de experiencia en el trabajo de un servicio de Radioterapia bajo la supervisión directa de un Técnico en Radioterapia licenciado por el CNSN.

•	Resultar   apto   en   el   examen   médico   de   aptitud   psicofísica   para   trabajar   con radiaciones ionizantes.

e)   Responsable de Protección Radiológica:

•	Formación básica: Graduado universitario con Licenciatura en Física, Física Nuclear, Ingeniería Nuclear, Licenciatura en Tecnología de la Salud o especialidad afín.

•	Formación   especializada:   Curso   teórico   práctico   en   Protección   y   Seguridad

Radiológica de al menos 80 horas.

•	Poseer al menos 2 años de experiencia en el trabajo de un servicio de Radioterapia.

•	Resultar	apto  en  el  examen  médico  de  aptitud  psicofísica  para  trabajar  con radiaciones ionizantes.

f)	Dosimetrista:

•	Formación   básica:   Técnico   Medio   en   Radiofísica,   Tecnología   de   la   Salud   o especialidad afín.

•	Formación  especializada:  Curso  teórico  práctico  en  el  manejo  de  Sistemas  de Planificación de Tratamiento (TPS) y curso teórico práctico en Protección y Seguridad Radiológica de al menos 40 horas.

•	Poseer al menos 3 meses de experiencia en el trabajo con cada tipo de sistema de planificación empleado.

•	Resultar   apto   en   el   examen   médico   de   aptitud   psicofísica   para   trabajar   con radiaciones ionizantes.

g)   Técnico en Electromedicina:

•	Formación   básica:   Graduado   universitario   en   Ingeniería   o   técnico   medio   en especialidades  de  perfil  mecánico,  eléctrico,  electrónico  u  otras  especialidades  a fines.

•	Formación   especializada:   Curso   teórico   práctico   sobre	el   funcionamiento	y mantenimiento de los equipos del servicio de Radioterapia a su cargo y curso teórico práctico en Protección y Seguridad Radiológica de al menos 40 horas.

•	Poseer  al  menos  6  meses  de  experiencia  bajo  la  supervisión  de  un  Ingeniero  en

Electromedicina licenciado por el CNSN para realizar mantenimiento a los equipos de un servicio de Radioterapia.

•	Resultar   apto   en   el   examen   médico   de   aptitud   psicofísica   para   trabajar   con radiaciones ionizantes.

20. Con carácter excepcional,  el CNSN puede otorgar Licencia Individual a personas que posean una formación básica y especializada diferente a las requeridas,  siempre que la dirección de

la  entidad  demuestre  y  certifique  documentalmente  la  experiencia  laboral  y la   competencia técnica del  solicitante.

21. Los  certificados  de  los  cursos  de  protección  y  seguridad  radiológica  que  se  presentan  para acreditar la formación especializada exigida para cada puesto de trabajo, deben ser expedidos por entidades reconocidas por el CNSN.

22. Para  acreditar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  formación  especializada  relativos  a protección   y   seguridad   radiológica,   pueden   presentarse	certificados   de   estudios   de Residencia   Médica   en   Radioterapia,   Maestrías   en   Física   Médica,   Diplomados   y   otros relacionados  con  la  práctica  de  Radioterapia,  que  incluyan  en  el  programa  de  estudios  la asignatura de Protección Radiológica, siempre que se especifiquen en cada caso los temas y

las horas lectivas teóricas y prácticas y que estén  reconocidos por el CNSN .

23. La  documentación  para  acreditar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  para  obtener  la Licencia Individual tales como: copias de los diplomas de graduación, certificados de cursos, programas  de  estudios,  certificados  médicos  de  aptitud  psicofísica  y  demás  se  presenta  al CNSN de conjunto con la solicitud de Licencia Individual.

24. Cuando se incorporen nuevas técnicas de Radioterapia tales como IMRT, Radiocirugía, TBI, nuevas   tecnologías   y   equipos,   así   como   nuevos   Sistemas   de   Planificación   de   los Tratamientos,  la  dirección  de  la  entidad  debe  asegurar  la  elaboración  de  un  programa  de capacitación   complementario   para   todos   los   puestos   de   trabajos   vinculados   con   tales modificaciones	y	consecuentemente	realizar	la	certificación	de	los	trabajadores ocupacionalmente expuestos, previo a la introducción de las modificaciones enunciadas.

25. En  los  casos  previstos  en  el  punto  anterior,  la  dirección  de  la  entidad  debe  presentar  a  la Autoridad  Reguladora  la  solicitud  de  una  nueva  Licencia  Individual  para  cada  uno  de  los trabajadores que lo requieran   y que están vinculados con las modificaciones referidas en el punto precedente. En tales casos además de lo requerido en el Reglamento del personal, se debe presentar el programa de capacitación específico en el que se describa el contenido de

las asignaturas impartidas y el número de horas lectivas.

SECCIÓN IV

Responsabilidades del personal que realiza la práctica.

26. El personal que realiza la práctica de Radioterapia tiene las responsabilidades siguientes:

a)   El Médico Radioterapeuta es responsable como mínimo de:

•	implementar  los  aspectos  clínicos  del  Programa  de  Gestión  de  Calidad  de  las

Exposiciones Médicas;

•	prescribir los tratamientos radioterapéuticos de forma justificada para cada paciente;

•	aprobar	los	planes	de	tratamientos	elaborados	para	cada	paciente,	en

correspondencia con la prescripción realizada;

•	aprobar  el  inicio  del  tratamiento  o  primera  puesta  del  paciente,  corroborando  se corresponde con la prescripción realizada;

•	vigilar que los tratamientos a los pacientes sean realizados en correspondencia con lo prescrito;

•	garantizar que todos los tratamientos radioterapéuticos que difieran de lo estipulado en los protocolos, se realicen de acuerdo a la Declaración de Helsinki;

•	realizar el seguimiento clínico de los pacientes tratados con la frecuencia establecida en los protocolos clínicos vigentes;

•	suspender  el  tratamiento,  cuando  existan  evidencias  clínicas  de  que  el  tratamiento administrado al paciente no se corresponde con los resultados esperados e investigar las causas; y

•	controlar  que  se  registren  adecuadamente  los  resultados  de  los  tratamientos  en  las historias clínicas de los pacientes.

b)   El Físico Médico es responsable como mínimo de:

•	implementar   los   aspectos  físicos  del  Programa  de  Gestión  de  Calidad  de  las exposiciones médicas;

•	garantizar  la  realización  de  las  pruebas  de  aceptación  y  puesta  en  servicio  de  los equipos  y  fuentes  utilizadas  en  Radioterapia,  siguiendo  los  protocolos  establecidos dentro del Programa de Gestión de Calidad de las exposiciones médicas;

•	velar por el cumplimiento del programa de mantenimiento de los equipos incluyendo las  revisiones  en  campo  orientadas  por  el  fabricante  y  el  Centro  Nacional  de Electromedicina y alertar al Jefe del Servicio cuando el mismo se haya afectado;

•	revisar   y   aprobar   los   planes   de   tratamiento   elaborados   para   cada   paciente, asegurando  que  se  correspondan  con  la  prescripción  médica  y  los  criterios  de optimización establecidos;

•	participar en el inicio del tratamiento o primera colocación del paciente;

•	implementar  y  controlar  sistemáticamente  el  programa  de  pruebas  de  control  de calidad   de   los   equipos,   siguiendo   los   protocolos   establecidos   y   manteniendo actualizado los registros correspondientes;

•	brindar  asesoría  en  el  proceso  de  compra  de  los  equipos  de  Radioterapia,  con  el objetivo de asegurar el cumplimiento de los requisitos de seguridad radiológica;

•	aceptar  los  equipos  para  su  uso  clínico  luego  de  ser  reparados  y  determinar  la necesidad y alcance de los controles a realizar en estos casos;

•	velar porque se realice por parte de otro Físico Médico, la verificación independiente de la planificación de todos los casos clínicos; e

•	impartir	las  acciones  de  capacitación  continuada  de  otros  físicos,  dosimetristas  y

tecnólogos una vez que se incorporen al servicio o en casos donde el servicio incluya nuevos equipos o técnicas de tratamientos.

c)   El Técnico en Radioterapia es responsable como mínimo de:

•	realizar los controles de calidad de los equipos y registrar sus resultados, tomando en cuenta el alcance y la frecuencia asignados;

•	suministrar  el  tratamiento  al  paciente  de  acuerdo  con  la  prescripción  clínica  y  la planificación del tratamiento;

•	mantener actualizada la hoja de tratamiento del paciente en lo relativo a la ejecución del mismo;

•	observar	la	evolución	clínica	del	paciente,	detectar	signos	tempranos	de

complicaciones  y  derivar  al  paciente  para  que  sea  consultado  por  el  oncólogo radioterapeuta;

•	proveer cuidado al paciente durante su tratamiento, manteniendo la observación del posicionamiento del mismo y de los parámetros de seguridad del equipo;

•	participar en el inicio del tratamiento o primera colocación del paciente;

•	detectar los problemas de funcionamiento de los equipos y reportar al Físico Médico de inmediato;

•	asistir al Físico Médico en la realización de los procedimientos de control de calidad.

•	garantizar la correcta identificación de los pacientes;

•	conocer  y  aplicar  las  regulaciones  vigentes  en  materia  de  protección  radiológica, detectar riesgos de irradiación innecesaria del público y del paciente; y

•	mantener actualizado el registro de las anomalías e incidencias en los equipos.

d)   El Dosimetrista es responsable como mínimo de:

•	verificar  que  existen  todos  los  datos  necesarios  para  realizar  la  planificación  del tratamiento del paciente;

•	utilizar   solo   el   sistema   de   planificación   (TPS)   que   se   encuentra   debidamente autorizado en la entidad, siguiendo los procedimientos de uso del TPS que han sido establecidos en el servicio;

•	realizar los cálculos manuales o computarizados de dosis, empleando la variante de planificación que mejor se ajuste a los conceptos de optimización de las dosis;

•	generar  el  plan  de  tratamiento,  incluyendo  todos  los  parámetros  obtenidos  en  el proceso de planificación;

•	presentar  al  Físico  Medico  y  al  Oncólogo  Radioterapeuta  los  planes  de  tratamiento para su aprobación;

•	documentar   el   plan   de   tratamiento   y   asegurar   su   entrega   a   los   Técnicos   en

Radioterapia;

•	asistir al Físico Médico en la calibración de los haces de las unidades de tratamiento;

•	participar  en  la  realización  de  los  controles  de  calidad  de  los  equipos  y  sistemas computarizados de planificación (TPS); y

•	mantener disponible los registros de los resultados de las planificaciones.

e)   El Técnico en electromedicina es responsable como mínimo de:

•	elaborar los planes de mantenimiento de los  equipos de radioterapia y velar por su cumplimiento;

•	realizar los mantenimientos periódicos en correspondencia con la planificación de los mismos y los procedimientos aprobados, cumpliendo siempre con las exigencias de protección y seguridad;

•	realizar los mantenimientos correctivos  a los equipos del servicio;

•	registrar por escrito las acciones de mantenimiento que se realicen en cada equipo y entregar  formalmente  el  equipo  al  Físico  Médico  del  hospital  una  vez  concluido  el mantenimiento;

•	conocer  el  manejo  y  uso  de  los  equipos  empleados,  así  como  sus  sistemas  y

dispositivos de seguridad; e

•	informar   al   jefe   del   servicio   de   radioterapia   el   cronograma   de   mantenimiento preventivo a los equipos.

f)	El  Responsable de Protección Radiológica es responsable como mínimo de:

•	asesorar al representante legal de la entidad en la toma de decisiones relativas a la

seguridad en el desempeño de la práctica objeto de autorización;

•	hacer   cumplir   los   requisitos   de   protección   y   seguridad   establecidos   en   las regulaciones  vigentes,  así  como  los  requisitos  y  condiciones  de  las  autorizaciones otorgadas;

•	asegurar el cumplimiento de los procedimientos aprobados en el marco del Programa de Protección y Seguridad Radiológica;

•	comunicar de inmediato al representante legal de la entidad, cualquier hecho que a

su juicio pueda implicar un aumento del riesgo de exposición, tanto para el personal ocupacionalmente expuesto, como para el público;

•	asegurar  que  se  cumplan  los  requerimientos  para  la  gestión  de  los  desechos radiactivos y de las fuentes selladas en desuso;

•	llevar	a	cabo	la	vigilancia	radiológica	de	la	instalación	y	del	personal ocupacionalmente expuesto. supervisar las operaciones de mayor riesgo y velar por

el  cumplimiento  de  los  procedimientos  de  seguridad  radiológica  aplicables  a  la práctica de la Radioterapia;

•	identificar las condiciones bajo las cuales pudieran ocurrir exposiciones potenciales;

•	realizar   auditorias   internas   periódicas   al   Programa   de   Protección   y   Seguridad

Radiológica;

•	conducir  la  investigación  e  implementación  de  acciones  correctivas,  resultantes  de exposiciones accidentales, médicas u ocupacionales; y

•	organizar y realizar ejercicios y simulacros de los planes de emergencia, dentro de los períodos requeridos por el CNSN.

g)   El personal que realiza la práctica de Radioterapia tiene las responsabilidades comunes siguientes:

•	utilizar   apropiadamente   los   equipos   de   medición   y   los   medios   de   protección individual;

•	conocer  y  aplicar  los  procedimientos  de  operación  y  de  protección  y  seguridad formalmente aprobados en la entidad, cumpliendo en todo momento con las Guías de Uso y Cuidado de los equipos emitidas por el Centro Nacional de Electromedicina;

•	facilitar   las   condiciones   para   que   se   efectúen   los   mantenimientos   preventivos programados a los equipos;

•	evitar toda exposición innecesaria a la radiación de su persona, de otros trabajadores

y del público;

•	proporcionar al representante legal de la entidad una copia oficial actualizada de su historial dosimétrico, previo al inicio de la relación laboral;

•	cumplir con lo establecido en el Programa de Protección y Seguridad Radiológica;

•	cumplir con el programa de entrenamiento relativo a la protección y seguridad;

•	conocer las instrucciones a seguir en caso de accidente radiológico;

•	informar  al  Responsable  de  Protección  Radiológica  y  al  Jefe  del  Servicio  sobre cualquier situación de riesgo o de accidente;

•	en  el  caso  de  las  trabajadoras,  tan  pronto  conozcan  o  sospechen  su  estado  de gravidez, notificar al representante legal sobre su condición; y

•	mantener  actualizada  la  Licencia  Individual  otorgada  por  el  CNSN,  cuando  se requiera.

27. Aquellas  personas  que  en  calidad  de  estudiantes  realizan  trabajos  y  entrenamientos  en  un servicio de Radioterapia, para dar cumplimiento a un programa docente, o realizan actividades

como parte de su entrenamiento en el puesto de trabajo, deben estar supervisadas en todo

momento  por  un  especialista  del  servicio  que  posea  la  correspondiente  Licencia  Individual otorgada por el CNSN.

CAPITULO V EXPOSICION OCUPACIONAL

SECCIÓN I

Clasificación de las zonas de trabajo

28. En la práctica de Radioterapia se clasifican como zona controlada las áreas siguientes:

a)   local de irradiación, donde se instalan los equipos de tratamiento,

b)   salas de tratamiento, incluyendo aquellas dedicadas a la hospitalización post-operatoria

de pacientes con implantes temporales o permanentes;

c)   local de almacenamiento temporal y de preparación de fuentes y aplicadores;

d)   local  donde  se  instalan  equipos  de  rayos  x  de  diagnósticos  para  la  adquisición  de imágenes que son utilizadas en la simulación y planificación de los tratamientos , tales como  Simulador, TAC Simulador, etc.;

e)   los quirófanos, durante la realización de implantes y carga manual de las fuentes; y

f)	local  de  almacenamiento  de  desechos  radiactivos  y  fuentes  en  desuso  generados  en braquiterapia.

29. En la práctica de Radioterapia se clasifican como zona supervisada, toda aquella que no haya sido definida como zona controlada y donde la tasa de dosis derivada de la ejecución de la práctica exija mantener bajo examen las condiciones de exposición ocupacional.

30. En  caso de que cambien las condiciones existentes  en la instalación, se debe realizar   una revisión de la clasificación de las áreas que fueron previamente determinadas.

31. Las zonas controladas y supervisadas deben estar adecuadamente señalizadas y delimitadas físicamente,  de  modo  que  se  evite  el  libre  acceso  a  estas  áreas.  Se  deben  establecer procedimientos para evitar el acceso inapropiado a estas áreas.

32. El titular de autorización debe establecer las medidas organizativas necesarias para garantizar

el  acceso  controlado  de  las  personas  a  las  zonas  controlada  y  supervisada.  Estas  áreas deben  estar  sujetas  a  medidas  de  seguridad  física,  de  manera  que  se  evite  la  pérdida, sustracción o deterioro de las fuentes radiactivas y se controle el acceso de las personas.

SECCIÓN II

Dosimetría personal y estimación de la exposición ocupacional

33. Los TOEs que realizan la práctica de Radioterapia requieren control dosimétrico individual de

la exposición externa,   si la evaluación realizada arroja que pueden recibir en sus puestos de trabajo, una dosis efectiva superior a los 2 mSv en el año, debido a exposiciones normales y potenciales.  En  Braquiterapia  de  carga  diferida  manual,  la  vigilancia  radiológica  individual incluye además el empleo de dosímetros, para evaluar las dosis en extremidades.

34. En el caso que no se prevea recibir dosis superiores a 2 mSv en un año, se debe garantizar que se realice para estos casos, una evaluación de la exposición que pudieran recibir dichos trabajadores teniendo en cuenta los aspectos siguientes:

a)   los resultados de la vigilancia radiológica del puesto de trabajo;

b)   la información sobre los lugares de trabajo; y

c)   la duración de la exposición o incorporación de cada trabajador.

35. El  servicio  de  dosimetría  individual  debe  ser  realizado  por  una  entidad  reconocida  por  el CNSN. El cambio de los dosímetros y la evaluación de la dosis ocupacional debe realizarse con una periodicidad mensual.

36. A  los  fines  de  disponer  de  una  evaluación  inmediata  de  las  dosis  que  puedan  recibirse  en operaciones  especiales,  se  recomienda   que   las   entidades   que   realizan   la   práctica   de Radioterapia dispongan de dosímetros de lectura directa con alarma sonora, para ser usados

de  forma  complementaria  a  los  dosímetros  personales.  A  tales  efectos  se  consideran operaciones especiales las siguientes: :

a)   las   maniobras   para   llevar   a   posición   segura   una   fuente   que   no   retorna   con   los mecanismos normales de operación;

b)   el  reemplazo  o  cambio  de  fuentes  en  Telecobaltoterapia  o  en  Braquiterapia  remota  de alta tasa de dosis;

c)   la localización y el rescate de fuentes extraviadas;

d)   la ejecución de ensayos de hermeticidad de fuentes selladas; y

e)   otras actividades que el CNSN considere necesarias, en función de los riesgos para los

TOEs, los pacientes y el público.

SECCIÓN III

Observancia de los límites de dosis

37. A los fines de garantizar el cumplimiento de los límites de dosis establecidos en las NBS y las restricciones de dosis establecidas en la presente Guía, el titular de autorización debe realizar una evaluación sistemática de la dosis efectiva recibida por los TOEs y en tal sentido deben cumplir los requerimientos siguientes:

a)   investigar  los  resultados  mensuales  de  dosis  superiores  a  1,5  mSv  y  registrar  los resultados de tales investigaciones;

b)   comunicar a la Autoridad Reguladora los resultados mensuales de dosis superiores a 6

mSv, y remitir a ésta un informe con las causas y  las medidas tomadas;

c)   comunicar a la Autoridad Reguladora los resultados de dosis acumulada que en cualquier etapa del año superen la restricción de dosis de 10 mSv establecida para la práctica y remitir a la Autoridad Reguladora un informe con las causas y las medidas tomadas y;

d)   comunicar a la Autoridad Reguladora los resultados mensuales de dosis superiores 100

mSv  y  realizar  una  investigación  especial  que  incluya  una  confirmación  por  dosimetría citogenética de la dosis recibida y remitir a la Autoridad Reguladora un informe con las medidas tomadas.

38. Al  verificar  el  cumplimiento  de  los  límites  de  dosis  efectiva,  se  debe  emplear  el  método  de cálculo que se especifica en las NBS.

SECCIÓN IV

Vigilancia radiológica de las zonas de trabajo

39. Durante la puesta en servicio de una instalación de Radioterapia, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los parámetros de diseño, se deben realizar mediciones de tasa de dosis en

los  puntos  preestablecidos  en  los  cálculos,  empleando  los  niveles  máximos  de  actividad autorizados y tomando en cuenta las consideraciones realizadas en los cálculos del diseño.

40. E titular de autorización debe garantizar que se implante un programa de vigilancia radiológica

de  la  instalación,  a  los  fines  de  evaluar  las  tasas  de  dosis  y  los  niveles  de  contaminación radiactiva, de modo que se pueda advertir sobre cambios que puedan  ocurrir en los métodos

o  los  procedimientos  de  trabajo,  la  integridad  de  los  blindajes,  la  existencia  de  fuentes radiactivas  en  lugares  inadecuados,  las  fallas  en  los  sistemas  de  seguridad,  entre  otros. Periódicamente se debe verificar el cumplimiento de los requisitos relativos a la radiación de fuga y fuera del haz útil, de acuerdo a la normativa aplicable en cada caso.

41. El  programa  de  vigilancia  radiológica  de  la  instalación  debe  contemplar,  entre  otros,  los aspectos siguientes :

a)   medición de la tasa de dosis y de la contaminación superficial en las zonas controladas y supervisadas, si procede;

b)   medición  de la contaminación superficial en personas (piel, ropa y calzado) si procede;

c)   frecuencia del monitoreo; y d)   niveles de referencia.

42. La vigilancia radiológica de zona debe realizarse siguiendo los procedimientos aprobados en

la  entidad.  La  frecuencia  de  realización  de  la  vigilancia  radiológica  de  zona  depende  de  la técnica de Radioterapia que se aplica y responde a los criterios siguientes:

a)   En  las  salas  de  tratamientos  donde  se  instalan  equipos  de  Teleterapia  y  Braquiterapia remota de alta tasa de dosis, la vigilancia radiológica de zona se debe realizar:

•	con una frecuencia anual y durante la puesta en servicio del equipo;

•	después  de  culminados  los  trabajos  de  mantenimiento  que  modifiquen  el  haz  de radiación;

•	después del recambio de fuentes radiactivas en los equipos; y

•	después  de  que  ocurran  eventos  extremos  (sismos,  deslizamientos  de  tierra, inundaciones, incendios, etc.).

b)   En las salas de Braquiterapia manual o diferida manual, la vigilancia radiológica de zona

se realiza después que se utilicen las fuentes radiactivas o con una frecuencia mensual, en el caso que no se usen las fuentes.

c)   En los locales de almacenamiento temporal de fuentes de Braquiterapia y en los locales

de  desechos  radiactivos  donde  se  almacenan  las  fuentes  de  Braquiterapia  gastadas  o deshermetizadas, la vigilancia radiológica de zona se realiza después de cada operación

de manipulación de fuentes dentro de dichos locales o con una frecuencia anual, en el caso que no se manipulen las fuentes.

43. Los  procedimientos  de  vigilancia  radiológica  de  los  puestos  de  trabajo  deben  especificar además:

a)   la caracterización de los equipos de medición utilizados: fabricante, modelo y fecha de la última verificación;

b)   esquemas y planos de las diferentes áreas del servicio, donde se señalen los puntos de medición;

c)   en Teleterapia y Braquiterapia remota de alta tasa de dosis, la medición de los niveles de radiación  en las  áreas  adyacentes  a  la  sala  de  tratamiento  se  debe  realizar  durante  la irradiación de un maniquí ubicado a la distancia normal de tratamiento;

d)   en Teleterapia debe ser usado el mayor tamaño de campo posible y el haz de radiación deberá ser dirigido hacia la barrera que se desea verificar;

e)   en  el  caso de  equipos  Aceleradores  Lineales  debe  usarse  la  mayor  energía  disponible del haz de fotones  y cuando esta sea mayor de  10 MV debe incluirse el monitoreo de tasa de dosis por neutrones, haciendo que la valoración de los resultados de la vigilancia radiológica  de  zona  se  haga  considerando  los  aportes  de  todos  los  tipos  de  radiación presentes en el área monitoreada;

f)	las mediciones deben realizarse en las condiciones más desfavorables desde el punto de vista del riesgo radiológico; y

g)   en todos los casos deben registrarse los resultados obtenidos y las condiciones bajo las cuales se realizaron las mediciones tales como:

•	los monitores utilizados, la marca, el modelo y el número de serie;

•	el maniquí utilizado, incluyendo el material del que está construido sus  dimensiones y

la distancia del maniquí a la fuente;

•	el tamaño o las características del campo de radiación;

•	los datos del personal que realiza las mediciones;

•	la fecha en la que se realiza la medición; y

•	las magnitudes a medir y sus unidades

44. La vigilancia radiológica de los puestos de trabajo ubicados en las salas de almacenamiento, preparación   y  aplicación   de   fuentes   de   Braquiterapia   manual   y   diferida   manual,   debe contemplar la medición de la contaminación radiactiva de las superficies.

SECCIÓN V Monitores dosimétricos

45. A   fin   de   garantizar   la   vigilancia   radiológica   de   zonas   y   de   los   puestos   trabajo   y   el enfrentamiento  adecuado  de  posibles  sucesos  radiológicos,  se  requiere  que  la  entidad disponga de los equipos dosimétricos de detección que resulten necesarios. Se debe poseer

al menos un equipo portátil capaz de medir, para la energía de la radiación gamma empleada,

la tasa de dosis a partir del orden de µSv/h y hasta las decenas de mSv/h. En Braquiterapia manual  se  requiere  el  empleo  de  un  equipo  portátil,  para  la  medición  de  la  contaminación superficial. En la práctica de Teleterapia con equipos Aceleradores Lineales con energías de

la radiación gamma mayores o iguales a 10 MV, se requiere además el empleo periódico de

un monitor portátil de radiación neutrónica.

46. La vigilancia radiológica debe ser  realizada por una persona con adiestramiento y experiencia

para  realizar  el  monitoreo.  Esta  persona  debe  tener  conocimientos  sobre  las  características operacionales,   las   limitaciones   de   los   instrumentos   de   medición   que   se   utilicen   y  los procedimientos de monitoreo.

47. Los equipos de tasa de dosis utilizados en la vigilancia radiológica deben ser verificados con una  periodicidad  anual. Se  debe  verificar  también  después  de  cada  reparación,  en  caso  de roturas y fallas y cuando existan motivos para suponer una alteración en el resultado de las mediciones. En todos los casos la verificación debe realizarse por una entidad autorizada  por

el CNSN.

48. Se recomienda que los equipos de contaminación superficial sean calibrados por una entidad autorizada  por el CNSN.

49. Durante  los  procesos  de  verificación  y  calibración  de  los  equipos  dosimétricos,  el  titular  de autorización  debe  garantizar  la  existencia  de  equipos  de  reserva  que  permitan  continuar realizando las mediciones requeridas durante el desarrollo de la práctica.

50. En la entidad debe existir un expediente de los equipos utilizados para la vigilancia radiológica

de zonas y de puestos de trabajo. El Responsable de Protección Radiológica debe velar por la actualización  y la custodia del expediente, que debe contener, como mínimo, la información siguiente:

a)   documentación del fabricante del equipo en idioma español;

b)   instrucciones de operación;

c)   certificados de verificación;

d)   conclusiones documentadas sobre las calibraciones realizadas, e)   reparaciones y mantenimientos; y

f)	cualquier otra documentación significativa del equipo.

SECCIÓN VI

Medios de protección individual

51. El  titular  de  autorización  es  responsable  por  garantizar  la  existencia  de  los  equipos  y  los medios   de   protección   individual   que   se   requieran,   así   como   su   mantenimiento   y   el entrenamiento del personal para su uso adecuado.

52. Los TOEs del servicio de Radioterapia, además de los  accesorios especiales señalados por el fabricante  de  los  equipos  de  Radioterapia,  deben  emplear  medios  de  protección  individual tales como: blindajes portátiles, pinzas, extensores, batas sanitarias y guantes desechables.

CAPITULO VI

EXPOSICIÓN MÉDICA

SECCIÓN I

Justificación de las exposiciones médicas

53. Toda exposición médica en la práctica de Radioterapia debe ser justificada sobre la base de

los  protocolos  clínicos  aprobados  por  el  MINSAP  y  de  las  recomendaciones  del  Grupo Nacional   de   Oncología.  La   prescripción  clínica  del  tratamiento   confirma   la   justificación individual de la exposición y debe formalizarse por escrito.

54. El  titular  de  autorización  debe  garantizar  que  se  realicen  consultas  de  clasificación  de pacientes, con el objetivo de justificar la realización de los tratamientos, para tener en cuenta

la eficacia, los beneficios y los riesgos de tecnologías alternativas.

55. Toda  exposición  médica  en  la  práctica  de  Radioterapia  debe  realizarse  bajo  la  supervisión directa  de  un  Médico  Oncólogo  Radioterapeuta,  que  debe  velar  por  la  justificación  de  la exposición  del  paciente  sujeto  a  tratamiento  y  es  el  responsable  directo  por  la  seguridad radiológica del tratamiento de dicho paciente.

56. Para   la   realización   de   nuevos   estudios   e   investigaciones   clínicas   en   la   práctica   de Radioterapia,  en  cualquiera  de  sus  fases,  se  debe  cumplir  con  lo  establecido  en  las  NBS  y presentar previamente al CNSN la aprobación de las Autoridades Competentes del MINSAP.

57. El  titular  de  autorización  para  la  práctica  de  Radioterapia  debe  asegurar  la  existencia  de procedimientos de justificación de la exposición médica y su revisión periódica.

SECCIÓN II Optimización de la protección

58. En  todas  las  etapas  del  proceso  de  tratamiento  de  Radioterapia,  debe  velarse  por  la optimización  de  las  exposiciones  médicas,  utilizando  todas  las  técnicas,  los  medios  y  los equipos disponibles, de acuerdo al estado del arte de la práctica a nivel internacional.

59. En la entidad donde se realiza la práctica de Radioterapia se debe disponer de los medios de fijación e inmovilización necesarios, para garantizar la calidad del tratamiento administrado a

los pacientes.

60. Para la realización de la práctica de Radioterapia se requiere disponer de imágenes y datos del  paciente,  obtenidos  con  los  equipos  y  medios  adecuados  para  garantizar  una  correcta planificación de los tratamientos. Se recomienda que se disponga de equipos dedicados a la planificación  de  los  tratamientos  tales  como:  el  Simulador  de  tratamientos,  TAC  simulador, TAC, y Equipos de RX de diagnóstico. Estos equipos deben simular, de la forma más exacta posible, las condiciones reales del equipo de tratamiento.

61. Todo  plan  de  tratamiento  elaborado  debe  ser  verificado  de  manera  independiente  por  una segunda persona, especialmente en lo que se refiere al cálculo del tiempo de tratamiento o las unidades  de  monitor.  Adicionalmente,  el  plan  debe  ser  revisado  en  su  conjunto  y  aprobado formalmente, por el Médico Oncólogo Radioterapeuta que realizó la prescripción de la dosis y

por  un  Físico  Médico.  La  revisión  y  aprobación  del  plan  se  realiza  antes  del  inicio  del

tratamiento.

SECCIÓN III

Gestión de Calidad de las exposiciones médicas

62. La  optimización  y calidad  de  los  tratamientos  de  Radioterapia  que se realizan en la  entidad deben  fundamentarse  en  la  implantación  de  un  Programa  de  Gestión  de  Calidad  de  las Exposiciones Médicas. El Programa de Gestión de Calidad de las Exposiciones Médicas debe incluir todos los aspectos clínicos y los aspectos físicos de los tratamientos.

63. El  Programa  de  Gestión  de  Calidad  de  las  Exposiciones  Médicas  debe  sustentarse  en  la existencia  de  un  compromiso  institucional,  el  necesario  respaldo  económico  y  los  recursos humanos  capacitados.  Para  la  prescripción  de  los  tratamientos  y  su  seguimiento  clínico,  la puesta  en  servicio  y  la  calibración  de  haces  de  equipos  de  Teleterapia  y  fuentes  de Braquiterapia y para el control de calidad de los equipos sólo se deben utilizar los protocolos reconocidos  por  el  MINSAP  (Grupo  Nacional  de  Oncología  y  Centro  de  Control  Estatal  de Equipos Médicos).

64. El  Programa  de  Gestión  de  Calidad  de  las  Exposiciones  Médicas  debe  abarcar  todos  los procesos,   desde   la   decisión   inicial   de   adoptar   un   procedimiento   específico,   hasta   la interpretación y el registro de los resultados.

65. El  Programa  de  Gestión  de  Calidad  de  las  Exposiciones  Médicas  debe  incluir,  entre  los aspectos clínicos, lo siguiente:

a)   Todo  tratamiento  de  Radioterapia  debe  ser  prescrito  sobre  la  base  de  los  protocolos clínicos aprobados por el MINSAP y avalados por el Grupo Nacional de Oncología. Se recomienda   implementar   la   reunión   de   planificación   de   nuevos   pacientes   donde participen  el  Médico  Oncólogo  Radioterapeuta,  el  Físico  Médico,  el  Dosimetrista  y  el Técnico, de manera tal que se esclarezcan las particularidades del tratamiento que será administrado a cada paciente y se reduzca la probabilidad de errores de interpretación.

b)   La prescripción del tratamiento debe registrarse por escrito y debe incluir todos los datos del paciente y del tratamiento, que sean necesarios para la realización de las diferentes etapas del proceso de la Radioterapia. La hoja de datos del tratamiento debe incluir todos los datos de dosimetría clínica requeridos por las NBS. Las hojas de recogida y registro

de datos deben ser elaboradas según las indicaciones del Grupo Nacional de Oncología.

c)   Garantizar  un  adecuado  posicionamiento  y  fijación  del  paciente  que  permita  reproducir confiablemente la posición de tratamiento durante la administración de la dosis.

d)   Disponer de equipos adecuados para la adquisición de imágenes y datos del paciente, de

manera tal que ello permita la correcta definición del volumen blanco de planificación y los posibles órganos críticos involucrados en el tratamiento.

e)   Implementar,  en  todos  los  tratamientos,  la  realización  de  la  verificación  inicial  del tratamiento  o  primera  puesta  del  paciente,  con  la  participación  del  Físico  Médico,  el Técnico  y  el  Médico  Oncólogo  Radioterapeuta  que  finalmente  aprueba  el  inicio  del tratamiento.

f)	Todas  las  modificaciones  que  se  realicen  al  tratamiento  en  el  transcurso  del  mismo deben ser aprobadas por el Médico Oncólogo Radioterapeuta.

g)   Realizar la adquisición y revisión de imágenes portales durante la verificación inicial del tratamiento  o  primera  puesta  del  paciente  y  periódicamente  durante  la  realización  del

mismo.  Se  recomienda,  en  teleterapia  con  equipos  de  cobalto  y  aceleradores,  que  las

imágenes sean realizadas  y revisadas con una frecuencia semanal.

h)   En  braquiterapia,  para  cada  aplicación  se  debe  garantizar  la  adquisición  de  imágenes para la correcta reconstrucción del aplicador y las estructuras adyacentes.

i)	Se   recomienda   el   uso  de   la   dosimetría   in   vivo   durante  la   verificación  inicial  del tratamiento o primera puesta del paciente, para verificar y documentar las dosis recibidas por  estructuras  críticas,  en  el  caso  de  planes  de  tratamiento  que  así  lo  demanden.  La dosis total a los órganos de interés debe ser estimada y comparada con la indicada por el plan de tratamiento.

j)	Se debe prever la revisión de la evolución clínica del paciente en proceso de tratamiento,

en correspondencia con la frecuencia establecida en los protocolos clínicos, así como la revisión del completamiento de la hoja de datos del tratamiento.

66. El  Programa  de  Gestión  de  Calidad  de  las  Exposiciones  Médicas  debe  incluir,  entre  los aspectos físicos, lo siguiente:

a)   Las pruebas de aceptación y puesta en servicio de los equipos y  fuentes utilizadas en

Radioterapia deben quedar formalmente documentadas y debe ser considerado el nivel

de  referencia  para  el  establecimiento  de  un  protocolo  de  control  de  calidad  de  los parámetros de seguridad, mecánicos y físicos de dichas fuentes y equipos.

b)   Las   pruebas   de   control   de   calidad   realizadas   de   conformidad   con   el   protocolo implementado deben ser debidamente registradas y analizadas por el Físico Médico, de manera tal  que sean detectadas  y corregidas oportunamente las posibles  desviaciones

de los parámetros de seguridad, mecánicos y físicos, de los equipos y fuentes.

Requisitos  de  las  pruebas  de  aceptación  y  puesta  en  servicio  de  equipos  y  fuentes  utilizadas  en

Radioterapia

67. Luego  de  la  instalación  de  los  equipos  de  Radioterapia  se  deben  llevar  a  cabo  pruebas  de

aceptación para verificar que los equipos se ajustan a las especificaciones técnicas dadas por

el fabricante. Se deben prever contractualmente las responsabilidades de los proveedores de resolver todas las no conformidades identificadas. Las pruebas de aceptación a los equipos instalados deben ser realizadas de conjunto por la parte suministradora y por el Físico Médico, quien supervisa y firma los resultados.

68. Los resultados de las pruebas de aceptación deben consignarse mediante informe. El informe sobre los resultados de las pruebas de aceptación debe realizarse en correspondencia con los protocolos  establecidos  por  el  fabricante  y  debe  incluir  cualquier  otra  prueba  propuesta  por  el Físico Médico. Este informe debe ser presentado a la Autoridad Reguladora en el marco del proceso de solicitud de nuevas autorizaciones o modificaciones de autorizaciones existentes, como parte del Expediente de Seguridad de la práctica de Radioterapia.

69. Las pruebas de puesta en servicio deben ser realizadas por el Físico Médico y deben abarcar

el volumen de pruebas que se establecen en el protocolo aprobado por el Centro de Control Estatal de Equipos Médicos (CCEEM). Los resultados de las pruebas deben ser formalmente registrados  y firmados  por el Físico Médico  y deben formularse en  el Informe  de  Puesta  en Servicio.

70. Los  resultados  de  las  pruebas  de  puesta  en  servicio  deben  ser  verificados  de  manera independiente por otro Físico Médico. Esta verificación independiente debe incluir la medición

redundante de parámetros críticos tales como: tasa de dosis en las condiciones de referencia,

utilizando para ello equipamientos dosimétricos diferentes (cámara y electrómetro).

71. En los equipos de Telecobaltoterapia y Braquiterapia de alta tasa de dosis, los resultados de

las pruebas de puesta en servicio de la unidad (ejemplo el Rendimiento) se cotejarán siempre con la información referida por el fabricante.

72. Toda  variación  de  los  parámetros  determinados  en  las  pruebas  de  puesta  en  servicio  de  la unidad, previo a su implementación, requiere ser informada y evaluada por el CNSN.

73. Los  equipos  de  adquisición,  almacenamiento  y  transmisión  de  imágenes,  dedicados  a  la planificación de los  tratamientos deben ser sometidos a pruebas  de aceptación y puesta en servicio, en correspondencia con protocolos reconocidos por el CCEEM.

74. Los resultados de las pruebas de puesta en servicio deben consignarse mediante informe. El informe de las pruebas de puesta en servicio debe ser presentado a la Autoridad Reguladora

en  el  marco  del  proceso  de  solicitud  de  una  nueva  autorización  o  modificación  de  una autorización y debe reflejar como mínimo los aspectos siguientes:

a)   Protocolo  utilizado  para  la  realización  de  la  puesta  en  servicio,  especificando  aquellas posibles  diferencias  con  las  pruebas  realizadas  y  sus  implicaciones  desde  el  punto  de vista físico y clínico.

b)   Resultados de las mediciones directas realizadas, según los formularios establecidos en los protocolos.

c)   Instrumentos de medición empleados; especificando sus características técnicas y copias

de los certificados de su última verificación.

d)   Resultados  de  los  cálculos  realizados  y  la  comparación  de  los  resultados  con  las tolerancias o límites de aceptación de los parámetros.

e)   Conclusiones  sobre  la  conformidad  del  equipo  para  su  utilización  en  tratamientos  de pacientes, avalado por la firma del Físico Médico.

f)	Resultados  de  la  puesta  en  servicio  del  sistema  computarizado  de  planificación  de tratamientos (TPS), contrastando los resultados de la planificación de casos pruebas con las mediciones directas realizadas en esos casos.

Requisitos de control de calidad de los equipos y fuente de Radioterapia

75. Todos los equipos y fuentes de Radioterapia deben someterse a un protocolo de pruebas de

control de calidad que incluyan los parámetros de seguridad, mecánicos y dosimétricos.

76. Los  protocolos  utilizados  para  la  realización  de  las  pruebas  de  control  de  calidad  deben corresponderse con los requerimientos que a tal efecto establezca el CCEEM.

77. La dirección de la entidad debe programar   y reservar convenientemente el tiempo suficiente para la realización de las pruebas de control de calidad establecidas en el protocolo adoptado.

Un volumen mínimo de dichas pruebas, debe realizarse antes de iniciar los tratamientos de los pacientes en cada turno de trabajo.

78. Todos los equipos de diagnóstico dedicados a la planificación de los tratamientos, el sistema

de  planificación  con  sus  periféricos  y  los  juegos  de  equipos  e  instrumentos  de  calibración dosimétrica,  deben  ser  sometidos  a  pruebas  de  control  de  calidad  con  requerimientos  de frecuencias y tolerancias especialmente definidos en cada caso.

79. Ante  la  ocurrencia  de  reparaciones  o  modificaciones  que  puedan  afectar  los  parámetros  de

seguridad,  mecánicos  y  dosimétricos  de  los  equipos  o  fuentes  utilizados,  o  en  casos  de eventos anómalos (por ejemplo pérdida de energía eléctrica), el Físico Médico debe evaluar el volumen de pruebas de control de calidad que deben ser realizadas y proceder a realizarlas antes del uso clínico del equipo.

Exigencias a la utilización de los sistemas de planificación de los tratamientos (TPS)

80. El sistema computarizado para la planificación de tratamientos, antes de su uso clínico, debe

ser aprobado y certificado por el CCEEM. Sólo se pueden utilizar programas de cálculo que garanticen desviaciones, respecto a la dosis medida directamente, menores o iguales que las establecidas en los protocolos aceptados por el CCEEM.

81. El TPS debe ser considerado un equipo más del servicio de Radioterapia y en tal sentido debe someterse a las pruebas de aceptación, puesta en servicio y controles de calidad previstos, según los protocolos aceptados por el CCEEM.

82. Para que un TPS sea aceptado para su uso clínico deben estar disponibles en idioma español todos  los  manuales  y  documentos  del  suministrador  sobre  los  componentes  de  hardware  y software de dicho sistema.

83. La  puesta  en  servicio  del  TPS  debe  considerar  la  planificación  de  casos  de  pruebas  en  un maniquí y su posterior medición en condiciones que simulen lo más fielmente posible el plan elaborado. Las condiciones para los casos de pruebas seleccionados, deben corresponderse con la técnica de Radioterapia empleada.

84. En caso de que se realicen cambios o modificaciones en la biblioteca de datos del TPS o se pretendan realizar modificaciones en los procedimientos de uso del mismo, se deben  realizar nuevamente  los  casos  de  pruebas  para  contrastar  los  resultados  de  los  mismos  con  los obtenidos durante la puesta en servicio del TPS.

85. El informe de puesta en servicio del TPS se considera parte integrante del Informe de Puesta

en Servicio de la instalación.

Auditorias al Programa de Gestión de la Calidad de las exposiciones médicas

86. El titular de autorización debe garantizar, al menos una vez al año, la ejecución de auditorias

internas al Programa de Gestión de Calidad de las Exposiciones Médicas. En esta   auditoria

se   debe   prever   la   participación   del   Responsable   de   Protección   Radiológica,   Médicos

Oncólogos Radioterapeutas y Físicos Médicos.

87. Como resultado de las auditorias internas realizadas al Programa de Gestión de Calidad de

las Exposiciones Médicas se debe elaborar un informe que debe ser remitido al representante legal  de  la  entidad,  quien  tomará  las  medidas  pertinentes  para  solucionar  los  hallazgos detectados y darle seguimiento.

88. El  Programa  de  Gestión  de  Calidad  de  las  Exposiciones  Médicas  debe  ser  sometido  a auditorias externas con una frecuencia anual.

89. El alcance de las auditorias externas debe incluir la medición de los parámetros de seguridad,

mecánicos y dosimétricos determinados durante la puesta en servicio.

90. Las auditorias externas al Programa de Gestión de Calidad de las Exposiciones Médicas de

un servicio de Radioterapia se deben realizar por parte del CCEEM.

91. El  titular  de  autorización  debe  garantizar  la  tenencia  en  la  entidad, de  los  resultados  de  las auditorias externas, de manera que los hallazgos detectados sean resueltos y se mantengan bajo seguimiento de la dirección.

92. El titular de autorización debe garantizar que los equipos del Teleterapia del servicio participen

en las auditorias postales dosimétricas convocadas por el CCEEM. Se recomienda que estas auditorias postales se realicen anualmente.

93. El	titular	de	autorización	debe	garantizar	la	tenencia	de	los	resultados	de	las intercomparaciones convocadas por el CCEEM, para su posterior evaluación.

Visitas  técnicas  para  realizar  mediciones  redundantes  e  independientes  a  los  servicios  de

Radioterapia.

94. El  titular  de  autorización  debe  solicitar  al  CCEEM  la  realización  de  una  visita  técnica  para

realizar mediciones redundantes e independientes en los casos siguientes:

a)   después de la instalación de un nuevo equipo o fuente y antes del uso clínico;

b)   después del recambio de fuentes en un equipo de radioterapia que está autorizado y antes del uso clínico;

c)   antes   de   implementar   nuevas   técnicas   de   Radioterapia   (por   ejemplo   IMRT, Radiocirugía, etc.); y

d)   cuando sea requerido por el CNSN.

95. La realización de las visitas técnicas  referidas en el punto anterior, se acreditan a través del

“Dictamen de Aceptación para Equipo de Radioterapia”.que emite el CCEEM.

SECCIÓN IV Niveles orientativos

96. En los servicios de Radioterapia que posean equipos de adquisición de imágenes dedicados a

la planificación de los tratamientos, se debe garantizar que el estado técnico de tales equipos,

su  calibración  y  los  procedimientos  utilizados,  permitan  cumplir  con  los  niveles  orientativos previstos en las NBS.

97. Todo tratamiento con Radioterapia que se aparte significativamente de los protocolos clínicos aprobados  por  el  MINSAP  y  avalados  por  el  Grupo  Nacional  de  Oncología,  debe  ser considerado como una exposición con fines de investigación biomédica y en tal sentido debe ejecutarse como parte de un ensayo clínico de investigación, cumpliendo lo establecido en las NBS.

SECCIÓN V

Restricciones de dosis

98. Las restricciones de dosis de la exposición médica no se aplican a la exposición de pacientes como parte de su propio tratamiento, sólo se aplica a los acompañantes, los voluntarios y a los visitantes de pacientes sometidos a tratamiento. El titular de autorización debe garantizar que

se  establezcan  procedimientos  que  garanticen  que  sea  improbable  que  los  acompañantes, voluntarios  y  visitantes  reciban  más  de  5  mSv  durante  el  período  de  tratamiento  para  cada

paciente.  De  manera  análoga,  en  caso  de  visitantes  infantiles,  la  dosis  se  debe  restringir  a menos de 1 mSv.

99. El  titular  de  autorización  debe  garantizar  que  el  acompañante  de  un  paciente  tratado  con técnicas de Teleterapia o con Braquiterapia remota de alta tasa de dosis, no se encuentre en

el interior de las salas de tratamiento en el momento en que se realice la administración de la dosis,  a  los  fines  de  cumplir  la  restricción  de  dosis  establecida  en  las  NBS.  Sólo  se  debe permitir  la  entrada  del  acompañante  a  la  sala  de  tratamiento  en  presencia  del  Técnico Operador  del  equipo,  cuando  por  la  edad  o  por  la  condición  física  y  mental  del  paciente tratado, su presencia facilite el posicionamiento e inmovilización de dicho paciente.

100. Los pacientes sometidos a tratamientos de Braquiterapia de baja tasa de dosis que requieren hospitalización, no pueden disponer de acompañantes permanentes durante el tiempo que dura  la  realización  del  tratamiento.  Se  permiten  las  visitas  controladas  a  dichos  pacientes, siempre que la dirección de la entidad demuestre que tales visitas no afectan el cumplimiento

de la restricción de dosis establecida en las NBS.

101. El titular de autorización debe garantizar la entrega de instrucciones escritas a los visitantes

y  a  las  personas  que  prestan  voluntariamente  asistencia  a  pacientes  que  hayan  sido sometidos  a  implantes  con  material  radiactivo.  Estas  instrucciones  deben  incluir  medidas para   el   caso   de   situaciones   imprevistas   tales   como  desprendimiento  de  implantes   e intervenciones quirúrgicas no relacionadas con el implante.

SECCIÓN VI

Control radiológico de los pacientes sometidos a terapia con fuentes radiactivas.

102. Todo   paciente   sometido   a   tratamiento   con   técnicas   de   Braquiterapia   con   implantes temporales, debe ser monitoreado antes de salir de la entidad. El monitoreo al paciente debe incluir su ropa y sus objetos personales. En los casos de hospitalización para tratamientos de Braquiterapia  de  baja  tasa  de  dosis,  el  alta  médica  para  que  el  paciente  abandone  el hospital, debe estar firmada por el Médico responsable del tratamiento y por el Responsable

de Protección Radiológica.

103. En  el  caso  de  tratamientos  de  braquiterapia  con  implantes  permanentes,  antes  de  que  el paciente salga del servicio de Radioterapia, el Responsable de Protección Radiológica debe verificar los niveles de tasa de dosis a un metro del paciente y los niveles de actividad de las fuentes implantadas, para que de acuerdo a estos criterios, dictamine sobre la necesidad de hospitalización temporal del paciente en cuartos del servicio de Radioterapia.

104. El  titular  de  autorización  debe  garantizar  que  los  pacientes  sometidos  a  tratamiento  con técnicas de Braquiterapia con implantes, estén sujetos a control radiológico, hasta tanto se hayan cumplido los criterios orientativos que se establecen en el Anexo No. I de la presente Guía.

105. Debe darse prioridad al tratamiento y la solución de cualquier urgencia médica que puedan

presentar  los  pacientes  sometidos  a  Radioterapia  mediante  la  colocación  de  implantes temporales o permanentes. En estos casos el Responsable de Protección Radiológica de la entidad  debe  realizar  una  evaluación  radiológica  de  las  dosis  recibidas  por  el  personal involucrado y proponer las medidas que se requieran.

106. El  titular  de  autorización  debe  garantizar  que  los  pacientes  sometidos  a  tratamientos  de braquiterapia con implantes permanentes y sus familiares, reciban instrucciones escritas en forma clara y precisa, que dicten su comportamiento. Las instrucciones deben esclarecer las medidas que deben implementarse en caso de fallecimientos o al presentarse una urgencia médica.

SECCIÓN VII

Investigación de exposiciones médicas accidentales

107. En   la   práctica   de   Radioterapia   se   consideran   exposiciones   médicas   accidentales   las siguientes:

a)   Todo tratamiento administrado por equivocación, a un paciente o a un tejido, o con una dosis  o  fraccionamiento  de  la  dosis,  que  difieran  considerablemente  de  los  valores prescritos por el médico, o que pueda provocar efectos secundarios agudos indebidos.

b)   Todo fallo del equipo, accidente, error, contratiempo u otro suceso insólito, que pueda ser la causa de que un  paciente sufra una exposición apreciablemente diferente de la prevista.

108. A los efectos de lo dispuesto en el punto anterior, debe considerarse que la exposición de un paciente  se  desvía  considerablemente  de  lo  previsto,  cuando  se  comprueba  que  se  han provocado las desviaciones de dosis siguientes:

a)   Sobredosis  que  difieran  en  más  de  un  10  %,  respecto  a  la  dosis  total  prescrita  al volumen blanco de planificación.

b)   Subdosis que difieran en más de un 10 %, respecto a la dosis total prescrita al volumen blanco de planificación, detectadas demasiado tarde como para ser corregido el error.

109. En  la  entidad  donde  se  realiza  la  práctica  de  Radioterapia  se  deben  investigar  todos  los sucesos   que   puedan   conducir   a   exposiciones   accidentales.   Los   resultados   de   la investigación  deben  presentarse  al  CNSN  y  deben  abarcar  como  mínimo  los  aspectos siguientes:

a)   el cálculo o estimación de las dosis recibidas por los pacientes afectados;

b)   la realización de un análisis de causa raíz del incidente;

c)   la identificación de las lecciones aprendidas; y

d)   la  evaluación  e  implementación  de  medidas  correctoras  necesarias  para  evitar  la repetición del suceso.

CAPITULO VII EXPOSICIÓN DEL PÚBLICO

SECCIÓN I

Vigilancia radiológica de la exposición del público

110. A los fines de garantizar su protección, cualquier paciente se considera miembro del público, para  la  exposición  a  cualquier  otra  fuente  distinta  de  aquella  a  la  que  se  expone  para  su propio   tratamiento.   Las   personas   que   voluntariamente   ayudan   a   procurar   alivio   a determinado paciente, son consideradas miembros del público, con relación a la exposición

de  otros  pacientes.  De  igual  forma,  cualquier  trabajador  ocupacionalmente  expuesto  se

considera  miembro  del  público,  con  relación  a  cualquier  otra  práctica  que  no  sea  la  que realiza.

111. El titular de autorización, a los fines de restringir la exposición del público, debe garantizar que:

a)   se  ejerza  un  adecuado  control  de  acceso  de  los  miembros  del  público  a  la  zonas controlada y supervisada;

b)   se  facilite  información  e  instrucciones  adecuadas,  a  los  miembros  del  público  que accedan a una zona controlada y que los mismos sean acompañados por una persona conocedora de las medidas de protección y seguridad aplicables a esa zona; y.

c)   se informe a los pacientes y sus familiares sobre las medidas a tomar a fin de minimizar

la exposición de las personas que conviven con ellos.

SECCIÓN II

Gestión de desechos radiactivos

112. El  titular  de  autorización  debe  garantizar  que  la  gestión  de  los  desechos  radiactivos  se realice en correspondencia con lo establecido en el Reglamento de desechos vigente y de acuerdo a los  procedimientos establecidos.

113. El titular de autorización y las entidades importadoras y exportadoras, deben garantizar que

en  los  Contratos  de  Compra  Venta  de  fuentes  radiactivas  se  prevea  la  devolución  de  las fuentes  selladas  en  desuso  o  decaídas  a  los  suministradores.  Cuando  no  sea  posible  la devolución de estas fuentes al país de origen, su gestión debe ser contratada a la Instalación Centralizada   de   Gestión   de   Desechos   del   Centro   de   Protección   e   Higiene   de   las Radiaciones.

CAPITULO VIII EXPOSICIÓN POTENCIAL

SECCIÓN I

Requisitos de diseño de las fuentes de radiación

114. Las  fuentes  selladas  para  uso  en  Telecobaltoterapia  y  Braquiterapia  deben  satisfacer  los requerimientos  de  la  normativa  nacional  e  internacional  aplicable.  Las  fuentes  radiactivas deben  ser  diseñadas,  fabricadas  y  probadas,  en  correspondencia  con  los  requisitos  de  la norma	ISO  2919:1999  “Radiation  protection  -  Sealed  radioactive  sources  --  General requirements  and  classification”  y  en  tal  sentido,  la  certificación  expedida  por  el  fabricante debe satisfacer esta norma.

115. Las  pruebas  de  hermeticidad  a  las  fuentes  radiactivas  selladas  y  los  certificados  que  las acreditan deben satisfacer los requisitos de la norma ISO 9978:1992. “Radiation protection --

Sealed  radioactive  sources  --  Leakage  test  methods”  Las  pruebas  de  hermeticidad  a  las

fuentes radiactivas selladas deben realizarse dentro de los últimos seis meses, antes de su entrega a la entidad donde las mismas serán usadas.

116. Las fuentes de radiación y los equipos para uso en Radioterapia, sólo pueden ser adquiridos

de  proveedores  con  reconocido  prestigio  en  este  campo.  A  tales  efectos,  la  entidad  que realiza  la  compra  de  estas  fuentes  o  equipos,  debe  establecer  procedimientos  para  la compra  que  consideren  las  especificaciones  y  necesidades  del  servicio  de  Radioterapia destinatario de los equipos y fuentes. El servicio de Radioterapia en cuestión, es responsable por  brindar  a  la  entidad  que  realiza  la  compra  toda  la  información  que  se  requiera,  para garantizar  que  las  fuentes  y  equipos  adquiridos  cumplan  con  los  requisitos  de  seguridad establecidos  en  la  legislación  vigente.  La  documentación  acompañante  de  los  equipos  y fuentes  debe  estar  en  idioma  español  y  especificar  las  condiciones  para  el  montaje,  las pruebas  de  aceptación,  la  asistencia  a  la  puesta  en  servicio,  el  período  de  garantía,  el suministro de repuestos y el mantenimiento periódico, entre otros aspectos.

117. No se permite  el uso de fuentes selladas de Cs-137 en los equipos de Telegammaterapia, y

de fuentes de Ra-226 en Braquiterapia.

SECCIÓN II

Requisitos de diseño de equipos

118. El  diseño  de  los  equipos  utilizados  en  la  práctica  de  Radioterapia  debe  satisfacer,  como mínimo,  los  requisitos  establecidos  en  las  normas  vigentes  de  seguridad  de  la  Comisión Electrotécnica Internacional:

a)   Para  Aceleradores:  IEC  60601-2-1,”Medical  electrical  equipment  -  part  2-1:  particular requirements for the safety of electron accelerators in the range 1 MeV to 50 MeV”.  .

b)   Para Terapia Superficial con Rayos X.: IEC-601-2-8, “Medical electrical equipment - part

2-8: particular requirements for the safety of therapeutic x-ray equipment operating in the range 10 kV to 1 mV“.

c)   Para  Telegammaterapia:  IEC-601-2-11,  “Medical  electrical  equipment-part  2:  particular requirements for the safety of gamma beam theraphy equipment”.

d)   Para   Braquiterapia   Remota:   IEC-601-2-17,   “Medical   electrical   equipment-part   2: particular requirements for the safety of remote-controlled automatically driven gamma- ray after-loading equipment”.

e)   Para Simuladores de Radioterapia: IEC-601-2- 29, “Medical electrical equipment - part 2-

29: particular requirements for the safety of radiotheraphy simulators”..

f)	Para   los   sistemas   de   planificación:   IEC-62083,   “Medical   electrical   equipment   - Requirements for the safety of radiotherapy treatment planning systems”.

g)   Para los simuladores de Radioterapia: IEC 61168 “Radiotherapy simulators - Functional performance characteristics”.

119. Para ser utilizados en la práctica de Radioterapia los equipos deben contar con el Dictamen

de  aceptación  de  uso  clínico  emitido  por  el  CCEEM.  Todo  equipo  que se  introduzca  en  el país  para  ser  usado  en  la  práctica  de  Radioterapia  debe  cumplir  las  normas  aplicables vigentes  de  la  Comisión  Electrotécnica  Internacional  y  los  requisitos  que  a  tales  efectos establece el CCEEM.

120. No  se  aceptan  para  el  uso  los  equipos  de  Telegammaterapia,  cuando  la  distancia  fuente isocentro es menor que 80 cm.

121. Los  equipos  de  Radioterapia  deben  poseer  protección  apropiada  y  sistemas  de  seguridad

capaces de prevenir su utilización por personal no autorizado, tales como llaves de corte de suministro eléctrico. Sólo el personal autorizado puede tener acceso a dichas llaves.

122. El  panel  de  control  de  los  equipos  de  Teleterapia  y Braquiterapia  remota,  debe  permitir  al operador interrumpir la irradiación en caso de emergencia.

123. Los   Aceleradores   lineales   y   los   equipos   de   Telegammaterapia   deben   contar   con interruptores mecánicos o eléctricos, para asegurar que sólo hay irradiación cuando el haz está orientado hacia las barreras primarias.

124. Los  equipos  de  Teleterapia  deben  ser  mecánicamente  estables  en  cualquier  posición  de trabajo.  Debe  ser posible  su  bloqueo  en  la  posición  deseada.  Estos  equipos  deben  contar con los elementos auxiliares que permitan una correcta colimación, bloqueo del haz y fijación del paciente para proteger el tejido sano del mismo.

125. Los  movimientos  de  la  camilla  en  los  equipos  de  Teleterapia,  deben  permitir  centrar  al paciente con movimientos  controlados. La posición debe mantenerse mediante  un sistema

de frenos o un bloqueo adecuado.

126. Se recomienda que en el diseño de los Aceleradores y los equipos de Telecobaltoterapia se prevea la existencia de un dispositivo anticolisión, que interrumpa el movimiento del equipo

en situaciones de peligro potencial, tanto para la integridad física del paciente, como para la integridad  del  propio  equipo.  Con  independencia  de  la  existencia  de  tales  dispositivos,  los procedimientos de trabajo deben prevenir la ocurrencia de estas situaciones.

127. El  cabezal  de  los  equipos  de  Telecobaltoterapia  y  el  contenedor  de  las  fuentes  en  los equipos de Braquiterapia remota, deben poseer una señalización clara y permanente con el Símbolo Fundamental de Radiación Ionizante establecido en la Norma NC 69-02 “Símbolo

de Peligro Radiactivo” (ISO 361:1975 “Basic ionizing radiation symbol”)

128. Los equipos de Telecobaltoterapia y Braquiterapia remota, deben contar con dispositivos que

en caso de emergencia permitan, de forma manual, llevar la fuente radiactiva a posición de

no irradiación.

129. Los  portafuentes  plásticos  utilizados  en  Braquiterapia  de  carga  diferida  manual,  deben  ser únicamente aquellos recomendados por el fabricante de las fuentes y deben ser empleados sólo durante el tiempo indicado por dicho fabricante.

SECCIÓN III

Requisitos de diseño de instalaciones

130. El diseño constructivo de los locales dedicados a la práctica de Radioterapia debe considerar

la existencia de todas las facilidades constructivas necesarias para asegurar la calidad de las exposiciones médicas, siguiendo el flujo tecnológico de la práctica. En dependencia de las particularidades de las técnicas de Radioterapia utilizadas, debe preverse la existencia, entre otras, de las áreas siguientes:

a)	consultas para la atención a los pacientes en tratamientos;

b)	locales para la ubicación de equipos de simulación y toma de imágenes utilizados en

el tratamiento;

c)	local para la realización de la planificación de los tratamientos;

d)	local  para  el  trabajo  de  los  físicos  y  el  almacenamiento  de  los  equipos  y  medios utilizados en los controles de calidad;

e)	sala de espera de pacientes;

f)	áreas para el cambio de ropa de los pacientes;

g)	áreas para la ubicación del panel de mando de los equipos de Radioterapia;

h)	salas de tratamiento; uno por cada equipo de Radioterapia utilizado;

i)	local de fabricación de moldes y aditamentos;

j)	cuartos  individuales  para  la  hospitalización  de  pacientes  de  Braquiterapia  de  baja tasa de dosis;

k)	locales de preparación de material radiactivo para uso en braquiterapia de baja tasa

de dosis;

l)	local de almacenamiento de fuentes de Braquiterapia de baja tasa de dosis, y

m)   área para la vigilancia radiológica de los pacientes que concluyen el tratamiento con braquiterapia de baja tasa de dosis.

131. El  diseño  constructivo  de  las  salas  de  tratamiento  y  los  locales  de  almacenamiento  y preparación   de   material   radiactivo,   debe   garantizar   que   las   dosis   que   reciban   los trabajadores y los miembros del público, sean tan bajas como razonablemente sea posible alcanzar  y  que  en  ningún  caso  se  superen  las  restricciones  de  dosis  establecidas  en  la presente Guía.

132. Para  el  cálculo  de  los  blindajes  de  las  salas  de  tratamiento  de  equipos  de  Radioterapia  y locales   para   la   ubicación   de   equipos   de   adquisición   de   imágenes   utilizados   en   los tratamientos  (TAC  Simulador  y Simuladores), se  recomienda  basarse  en  las  publicaciones

de  organismos  internacionales  y  organizaciones  profesionales  como  es  el  caso  de  OIEA, NCRP, DIM, y otras que se encuentren actualizadas al estado del arte en materia de cálculo

de blindajes.

133. El  cálculo  de  blindaje  de  las  salas  de  tratamiento  debe  realizarse  tomando  en  cuenta  las consideraciones siguientes:

a)   la  carga  de  trabajo  sea  estimada  de  manera  realista,  considerando  el  número  de pacientes a tratar con el equipo en cuestión y tomando en cuenta que se disponga del tiempo  apropiado  para  la  correcta  colocación  del  paciente  con  los  dispositivos  de inmovilización y bloqueo de haz, de manera tal que se pueda garantizar la calidad de los tratamientos impartidos;

b)   carga de trabajo física derivada de los controles de calidad al equipo de Radioterapia,

así como la carga de trabajo derivada de los procedimientos especiales que se realizan en la entidad (irradiación de cuerpo entero, de intensidad modulada, etc.);

c)   el haz primario de los equipos no se oriente en dirección al laberinto;

d)   considerar  la  restricción  de  dosis  para  miembros  del  público,  en  el  cálculo  de  las barreras de salas de tratamientos colindante;

e)   en el caso de los Aceleradores Lineales de alta energía (fotones superiores a 10 MeV)

debe considerarse la producción de neutrones;

f)	El  área  del  techo  de  la  sala  de  tratamiento  en  la  cual  incide  el  haz  primario,  debe  ser considerada barrera primaria y asumir realistamente el factor de ocupación del local encima

de la sala de tratamiento.

134. Después de la construcción de una sala de tratamiento de Radioterapia, se deben hacer, en

las condiciones de máximos  niveles  de radiación, mediciones  del nivel de radiación  en las zonas adyacentes, con el objetivo de verificar los parámetros de diseño y comprobar que la seguridad de las personas en estas zonas cumple con las condiciones para las cuales fue diseñada la sala de tratamiento.

135. No se debe utilizar en una misma sala de tratamiento más de un equipo de Radioterapia, a menos que existan controles de ingeniería que aseguren que nunca podrá operarse más de

un equipo a la vez.

136. Se  debe  disponer  de  medios  de  prevención  y  extinción  de  incendio,  para  mantener  la integridad de la fuente en caso de incendio.

137. Las   salas   de   tratamientos,   diseñadas   para   Aceleradores   Lineales,   deben   contar   con sistemas de ventilación para remover el ozono formado por irradiación del aire.

Requisitos de diseño de instalaciones de Teleterapia y Braquiterapia Remota

138. En las zonas de acceso a las salas de tratamiento destinadas a Teleterapia y Braquiterapia

remota, debe garantizarse el cumplimiento de las restricciones de dosis establecidas en la presente  Guía.  El  acceso  a  dichas  salas  puede  ser  del  tipo  laberinto  y  el  laberinto  puede poseer puerta en la entrada.

139. Las  salas  de  tratamiento  para  Teleterapia  o  Braquiterapia  Remota,  deben  contar  con  un enclavamiento de seguridad que interrumpa automáticamente la irradiación, en caso que se abra la puerta o que accedan personas al recinto blindado, cuando el equipo está irradiando.

El   mecanismo   debe   estar   diseñado   de   manera   tal,   que   la   irradiación   sólo   pueda restablecerse desde el panel de mando del equipo.

140. El  acceso  a  la  sala  de  tratamiento  con  Aceleradores,  equipos  de  Telecobaltoterapia  y  de Braquiterapia  de  alta  tasa  de  dosis,  debe  estar  adecuadamente  señalizado,  con  señales convencionales y con señales lumínicas que indiquen las situaciones de “equipo irradiando”,

y   “equipo   sin   irradiar”.   Las   señales   lumínicas   deben   estar   acopladas   al   equipo.   Se recomienda  adoptar  la  convención  de  luz  roja  para  “equipo  irradiando”  y  luz  verde  para “equipo sin irradiar”.

141. La  instalación  de  Teleterapia  debe  estar  provista  de  uno  o  más  interruptores  manuales, adecuadamente  ubicados,  que  permitan  interrumpir  la  irradiación,  tanto  desde  el  exterior, como del interior de la sala de tratamiento.

142. Las  salas  de  tratamiento  para  Telecobaltoterapia  y  Braquiterapia  remota  de  alta  tasa  de dosis, deben  estar  dotadas  en  su  interior  con  un  detector  de  radiaciones  fijo,  conectado  a una  fuente  de  alimentación  eléctrica  confiable  e  independiente  de  la  red.  El  detector  debe tener  señal  lumínica  de  advertencia  y  opcionalmente  acústica.  La  señal  debe  ser  visible desde la puerta de acceso a la sala de tratamiento.

143. Las  salas  de  tratamiento  para  Teleterapia  y  Braquiterapia  remota  de  alta  tasa  de  dosis, deben disponer de lámparas de iluminación de emergencia, que se enciendan en caso de interrupción del suministro eléctrico, de manera tal que se garantice la salida del paciente de

la sala y la eventual realización de los procedimientos operacionales de emergencia, con la seguridad requerida.

144. En las salas de tratamiento para Teleterapia y Braquiterapia Remota de Alta Tasa de Dosis,

la ubicación del panel de control debe garantizar, que en todo momento el operador tenga una visión adecuada del acceso a la zona controlada. En el panel de control deben existir medios que permitan la visualización del paciente y la comunicación oral bidireccional con el mismo durante el tratamiento.

145. Para la aplicación de tratamientos con Aceleradores y equipos de Telecobaltoterapia, en los servicios  de  Radioterapia  se  debe  disponer  de  las  facilidades  necesarias  que  permitan garantizar	la	existencia	de	dispositivos	bloqueadores,	modificadores	del	haz	e inmovilizadores individualizados con los requerimientos de cada paciente que lo requiera. A

tal fin se recomienda que exista un local para la fabricación de moldes.

146. Para la aplicación de tratamientos con Aceleradores y equipos de Telecobaltoterapia, en los servicios de Radioterapia se debe disponer de elementos de fijación para la inmovilización

de los pacientes que lo requieran, garantizando que la dosis sea impartida al volumen blanco

de planificación y protegiendo el tejido sano y los órganos críticos.

Requisitos de diseño de instalaciones para la Braquiterapia por Carga Diferida Manual

147. Las  salas  de  almacenamiento  y  preparación  de  fuentes,  deben  ser  de  uso  exclusivo  y  se

deben  ubicar  próximas  a  las  de  tratamiento,  para  evitar  el  desplazamiento  innecesario  de fuentes. En el cálculo de blindajes de las salas de tratamiento, se debe considerar que todas

las barreras de protección sean primarias.

148. Las  salas  de  almacenamiento  y  preparación  de  fuentes,  deben  contar  con  sistemas  de seguridad  física,  control  de  acceso,  señalización  en  puertas  de  acceso,  mamparas  de protección con visor de vidrio plomado o sistemas de espejos, elementos de manipulación a distancia, detector de área fijo y deben disponer de un número suficiente de contenedores para  el  almacenamiento  y  el  transporte  interno  de  fuentes.  La  superficie  de  las  mesas ubicadas en estas salas debe ser lisa, continua, impermeable y debe disponer de rebordes para minimizar la probabilidad de extravíos o pérdidas de las fuentes.

149. Las  salas  de  hospitalización  para  el  tratamiento,  deben  disponer  de  cuartos  individuales  y contar con  instalaciones sanitarias  para  uso  exclusivo  del paciente.  El  diseño  de  las  salas debe ser adecuado, de modo que se impida el extravío de material radiactivo y el blindaje que proporcionan las paredes debe garantizar el cumplimiento de las restricciones de dosis establecidas en la presente Guía. Estas salas deben ubicarse en áreas con baja circulación

de público y su acceso debe ser restringido, contando con un detector de área fijo con señal sonora, ubicado próximo al acceso principal.

SECCIÓN IV Requisitos operacionales

Requisitos generales para la operación de equipos y fuentes en la práctica de Radioterapia

150. El  titular  de  la  autorización  debe  garantizar  que  la  operación  de  equipos  y  fuentes  y  las

actividades   y   tareas   que   se   ejecutan   en   el   servicio,   se   realicen   de   acuerdo   a   los procedimientos   establecidos   en   el   Expediente   de   Seguridad   de   la   práctica.   Los procedimientos de operación deben ser identificados, elaborados, implantados, modificados

y cancelados en correspondencia con los requisitos del sistema de  gestión existente en la

entidad.  El  número  de  procedimientos  necesarios  y sus  objetivos  y alcances  dependen  de

las particularidades de las técnicas de Radioterapia empleadas y de los recursos y medios técnicos existentes en la entidad.

151. Todo   equipo   de   Radioterapia   debe   ser   operado   dentro   de   los   límites   y  condiciones establecidos en la documentación técnica del suministrador o el fabricante y las condiciones establecidas en la autorización otorgada por el CNSN. Para la operación del equipo deben seguirse  las  secuencias  operacionales  establecidas  en  los  procedimientos  de  operación aprobados  en  la  entidad  y  en  el  manual  de  operaciones  del  fabricante.  Estos  documentos deben estar siempre disponibles, en idioma español, en el panel de control del equipo.

152. El titular de la autorización debe garantizar que se elaboren y aprueben los procedimientos necesarios, que permitan la verificación periódica del cumplimiento de los requisitos relativos

a la radiación de fuga y fuera del haz útil.

153. El titular de la autorización debe garantizar que se elaboren y aprueben formalmente, sobre

la   base   de   las   características   específicas   de   los   equipos   de   Radioterapia,   de   las recomendaciones  dadas  por  el  fabricante  y  de  las  recomendaciones  derivadas  de  la evaluación  de  seguridad,  procedimientos  operacionales  de  emergencia,  en  los  que  se contemplen las medidas a tomar en caso de ocurrencia de situaciones anormales previstas.

154. Los  procedimientos  operacionales  de  emergencia  deben  tratar,  entre  otros,  los  aspectos siguientes:

a)   el accionamiento de los dispositivos de parada de emergencia, o de retorno de la fuente a la posición de guardado;

b)   el retiro de las fuentes ubicadas en implantes de Braquiterapia;

c)   el retiro del paciente de la sala de Teleterapia o Braquiterapia de alta tasa de dosis, sin sobreexposición  significativa,  cuando  la  fuente  no  retorne  a  su  posición  blindada  por ninguno de los procedimientos previstos;

d)   la delimitación de las áreas de posible exposición, y

e)   el blindaje de la fuente, el equipo o sus partes.

Requisitos específicos para la operación de equipos de Teleterapia

155. Los procedimientos de operación aplicables durante la definición de los volúmenes blanco, la

simulación  del  tratamiento  y  la  fabricación  de  dispositivos  de  inmovilización,  fijación  y bloqueos deben incluir, entre otros aspectos, los siguientes:

a)   la colocación de los dispositivos de fijación e inmovilización del paciente;

b)   la metodología para la obtención de las imágenes, contornos y volúmenes;

c)   las indicaciones para la elaboración de bloqueos u otros modificadores del haz; y

d)   el  registro   de   los   datos   y  los   parámetros   de   la   simulación,  según  el   formulario establecido para ello.

156. Los   procedimientos   de   operación   aplicables   durante   la   planificación   dosimétrica   del tratamiento; incluyen, entre otros aspectos, los siguientes:

a)   la  introducción  o  traspaso,  de  los  datos  del  paciente  obtenidos  en  la  simulación  en  el

Sistema de Planificación (TPS);

b)   la  conformación  de  los  campos,  la  optimización  del  tratamiento  y  la  elaboración  de  la

propuesta de plan de tratamientos;

c)   la presentación de la propuesta del plan al Médico Oncólogo Radioterapeuta y al Físico

Médico para su aprobación;

d)   la comprobación independiente de los resultados de la planificación (manualmente o por

un software totalmente independiente); y

e)   el  registro  de  los  datos  y  los  parámetros  de  la  planificación  dosimétrica  según  el formulario establecido para ello.

157. Los  procedimientos  de  operación  aplicables  durante  el  inicio  del  tratamiento  o  primer posicionamiento del paciente ; incluyen, entre otros aspectos, los siguientes:

a)   el posicionamiento del paciente, la colocación de medios de fijación e inmovilización;

b)   la  verificación  de  los  parámetros  geométricos  del  tratamiento  (incluyendo  tamaños  de campos, ubicación de los haces, colocación de cuñas, bloqueos u otros modificadores del haz, etc.);

c)   la realización de imágenes portales, y

d)   la  aceptación del tratamiento por el Médico  Oncólogo Radioterapeuta  (formalizado por escrito)

158. Los procedimientos de operación aplicables durante la administración del tratamiento deben incluir, entre otros aspectos, los siguientes:

a)   la correcta identificación del paciente y la región anatómica a tratar;

b)   el correcto posicionamiento del paciente;

c)   el  control  de  los  parámetros  del  tratamiento,  visualización  del  paciente  y  el  equipo durante la aplicación del mismo;

d)   la administración del tiempo de tratamiento o unidades de monitor; y

e)   el  registro  de  los  datos  relativos  al  tratamiento  administrado,  según  el  formulario establecido para ello.

159. Los procedimientos de operación aplicables durante el seguimiento semanal del paciente por

el  Médico  Oncólogo  Radioterapeuta,  deben  realizarse  de  conformidad  con  los  aspectos clínicos  definidos  en  los  protocolos  del  MINSAP.  Estos  procedimientos  deben  incluir  el registro por escrito de los resultados, según el formulario establecido para ello.

160. No  se  permite  la  operación  de  equipos  de  Telecobaltoterapia,  cuando  el  rendimiento  del equipo (la tasa de dosis absorbida en agua a la profundidad de 5 cm para un campo de 10 x10 cm) es inferior a 0.5 Gy/min.

Requisitos específicos para la operación de equipos de Braquiterapia de alta tasa de dosis

161. Los procedimientos de operación aplicables durante la ejecución del implante y la toma de

imágenes para la planificación deben incluir, entre otros aspectos, los siguientes:

a)   la identificación adecuada del implante definido en la prescripción y su colocación según

la técnica indicada;

b)   la colocación de las fuentes ficticias (dummy);

c)   la metodología para la obtención de las imágenes de la región anatómica y el implante; y

d)   el  registro  de  los  datos  y  parámetros  de  la  toma  de  imágenes  según  el  formulario establecido para ello.

162. Los  procedimientos  de  operación  aplicables  durante  la  reconstrucción  del  implante  deben

incluir, entre otros aspectos, los siguientes:

a)   la introducción o traspaso de los datos del paciente al Sistema de Planificación (TPS);

b)   la metodología de reconstrucción del implante y la localización de las fuentes ficticias; y

c)   la definición de volúmenes y puntos de interés y la elaboración de la propuesta de plan

de tratamientos.

163. Los   procedimientos   de   operación   aplicables   durante   la   planificación   dosimétrica   del tratamiento deben incluir, entre otros aspectos, los siguientes:

a)   la  metodología  para  la  ubicación  de  los  puntos  de  dosis  para  optimización  y  de  los puntos de normalización;

b)   la presentación de la propuesta del plan al Médico Oncólogo Radioterapeuta y al Físico

Médico, para su aprobación;

c)   el  registro  de  los  datos  y  los  parámetros  de  la  planificación  dosimétrica,  según  el formulario establecido para ello; y

d)   la  metodología  para  la  transferencia  de  los  resultados  de  la  planificación  al  panel  de control del equipo.

164. Los procedimientos de operación aplicables durante la administración del tratamiento deben incluir, entre otros aspectos, los siguientes:

a)   la correcta identificación del paciente a tratar;

b)   la importación y la edición del plan de tratamiento en el panel del equipo;

c)   el acoplamiento del equipo con los aplicadores y catéteres, según lo planificado;

d)   control de los parámetros del tratamiento, visualización del paciente y el equipo durante

la aplicación del mismo;

e)   la administración del plan de tratamiento; y

f)	el  registro  de  los  datos  relativos  al  tratamiento  administrado,  según  el  formulario establecido para ello.

Requisitos para la operación en la Braquiterapia Manual y por Carga Diferida Manual

165. Durante  las  tareas  de  corte  de  alambres  radiactivos  y  cualquier  otra  actividad  que  pueda

causar desprendimiento de material radiactivo, se deben tomar las medidas necesarias para evitar  la  contaminación  de  personas,  descontaminar  las  superficies  y  herramientas  que resulten  contaminadas,  recolectar  y  colocar  en  contenedores  adecuados  los  desechos radiactivos así como gestionarlos adecuadamente.

166. Al  realizarse  las  operaciones  en  la  Braquiterapia  manual  y  por  Carga  diferida  manual  se deben registrar:

a)   los datos personales del paciente;

g)   el número de la historia clínica;

h)   la fecha de inicio y culminación del tratamiento;

i)	la cantidad, distribución y número de serie de las fuentes radiactivas utilizadas;

j)	la posición de las fuentes radiactivas en el aplicador;

k)   el tiempo de exposición;

l)	la dosis administrada; y

m)  la firma de la persona responsable de realizar el tratamiento.

167. En el caso de colocación de implantes permanentes, se debe registrar además; el número de implantes, el radioisótopo, la actividad y la ubicación de los implantes.

168. El número  de fuentes que se utilizan en cada paciente se debe verificar al preparar la carga

y al finalizar el tratamiento y antes de proceder a dar de alta a un paciente se le debe realizar monitoreo a su persona, ropas y objetos personales.

169. Una vez concluidas las operaciones, debe realizarse un monitoreo en las áreas involucradas, para determinar la posible pérdida de fuentes radiactivas durante las operaciones.

170. Se debe mantener un registro actualizado de las fuentes, consignando la entrada y la salida del almacén de las fuentes selladas,  a fin de conocer en cada momento las fuentes que se hallan en uso y las que se encuentran almacenadas.

171. En la parte exterior de la puerta de acceso a las salas de tratamiento de Braquiterapia, debe colocarse el Símbolo Fundamental de Radiación Ionizante, además de información sobre las condiciones del uso autorizado de la sala y sobre el régimen de visitas (carteles, avisos). En las salas de tratamiento se deben colocar instrucciones relativas al control de visitas y para

el personal dedicado a la atención del paciente. Estas instrucciones deben incluir información sobre  la  notificación  en  caso  de  situaciones  de  emergencia.  En  la  cama  del  paciente,  se debe  colocar  una  tablilla  donde  se  consigne  la  fecha  de  inicio  y  de  culminación  del tratamiento,  la  actividad  total  de  las  fuentes  que  se  utilizan  en  el  tratamiento  y  la  tasa  de dosis máxima a 1m de distancia de la cama del paciente.

SECCIÓN V

Requisitos de mantenimiento de equipos y fuentes

Requisitos generales de mantenimiento, reparación de equipos y fuentes

172. Los servicios de montaje, reparación y mantenimiento de equipos de Radioterapia, así como

de  calibración  y  comprobación  de  la  hermeticidad  de  las  fuentes  selladas  utilizadas  en Radioterapia, deben realizarse en correspondencia con los programas que a tales fines se elaboren  y  sólo  pueden  ser  contratados  a  las  entidades  y  al  personal  autorizado  por  el CNSN.

173. El titular de la autorización debe garantizar la existencia y la ejecución de un programa para

la  reparación,  el  mantenimiento  preventivo  y  la  ejecución  de  revisiones  periódicas  de  los equipos de Radioterapia, en correspondencia con las recomendaciones de los fabricantes y suministradores.

174. Cualquier reparación de los equipos debe ser seguida de una verificación. El personal que realice la reparación debe dejar constancia escrita sobre la restitución del funcionamiento del equipo  a  las  condiciones  previas  al  mantenimiento  y  de  la  verificación  de  su  correcto funcionamiento.  En  todos  los  casos,  el  Físico  Médico  debe  comprobar  que  el  equipo  se encuentra en condiciones de uso, e informar por escrito al Jefe del Servicio de Radioterapia, quien autoriza la reanudación de su funcionamiento.

175. El  titular  de  la  autorización  debe  garantizar  que  se  establezcan  procedimientos,  donde  se definan de forma clara las responsabilidades del personal que ejecuta los mantenimientos y

reparaciones  del  equipo  y  del  Físico  Médico  que  recibe  los  equipos,  una  vez  concluidos

estos trabajos. Estos procedimientos deben establecer:

a)   que  las  responsabilidades  entre  el  titular  de  la  autorización  para  la  ejecución  de  la práctica  de  Radioterapia  y  la  entidad  autorizada  para  realizar  el  mantenimiento  y  la reparación, se consignen por escrito;

b)   que el personal de la entidad autorizada para realizar el mantenimiento y la reparación, comunique por escrito al Físico Médico el alcance de los trabajos realizados;

c)   que  el  Físico  Médico  exprese  la  aceptación  del  equipo  por  escrito,  antes  de  volver  a tratar pacientes; y

d)   que se consigne por escrito el alcance de las actuaciones del personal del Servicio de

Radioterapia, en caso en que se solicite su participación para desempeñar labores de apoyo.

176. Antes de ser usadas por primera vez, las fuentes selladas deben someterse a la prueba de hermeticidad, y  luego  de  su  uso  deben  someterse  a  esta  prueba  anualmente, mediante  la realización  de  frotas,  en  correspondencia  con  los  requisitos  de  la  Norma  ISO  9978:1992 “Radiation protection -- Sealed radioactive sources -- Leakage test methods”. Los resultados

de  las  pruebas  de  hermeticidad  realizadas  a  las  fuentes  radiactivas  selladas,  deben  ser asentados en un registro.

177. Para fuentes de braquiterapia manual y diferida manual se recomienda la prueba de frotas directas  sobre  la  fuente,  incluyendo  su  inspección  visual.  Para  el  resto  de  las  fuentes empleadas  en  la  práctica  de  la  Radioterapia,  la  prueba  de  frotas  se  realiza  de  forma indirecta, sobre la superficie más cercana a la fuente. El CNSN puede requerir la realización

de otras pruebas de hermeticidad, por parte de una institución especializada que cuente con

la correspondiente autorización del CNSN.

178. Si los  resultados de  la prueba de frotas  arrojan valores  de actividad superiores al nivel de detección  del  equipo  empleado,  pero  por  debajo  del  nivel  establecido  en  el  criterio  de aceptación de la Norma ISO 9978:1992, se debe establecer un régimen de verificación más frecuente,  a  los  fines  de  determinar  si  aumenta  la  actividad  detectada.  En  caso  que  se detecte  una  fuente  deshermetizada,  se  debe  colocar  dentro  de  un  contenedor  apropiado, debidamente señalizado. El contenedor con la fuente, debe ser almacenado en condiciones

de seguridad y la fuente radiactiva en cuestión, debe ser gestionada de manera segura.

Montaje y recambio de fuentes de telecobaltoterapia y braquiterapia de alta tasa de dosis

179. El  titular  de  autorización  debe  garantizar  que  en  las  relaciones  contractuales  que  se

establecen  entre  las  entidades  importadoras  y  los  suministradores,  para  la  compra  de fuentes radiactivas, se prevea la obligación del suministrador de informar con antelación, las fechas	de	arribo	de	las	fuentes	al	país.	Deben	establecerse	por	escrito	las responsabilidades relativas a la seguridad de la fuente, entre el importador, el transportista, y

la entidad usuaria de las fuentes.

180. El  titular  de  autorización  debe  notificar  a  la  Autoridad  Reguladora  la  realización  de  los trabajos de montaje y de recambio de fuentes de equipos de Telecobaltoterapia, al menos con 10 días de antelación a la fecha de realización de estos trabajos. En la notificación se expondrá el cumplimiento de los requisitos que se relacionan en el punto 184 de la presente Guía.

181. La  Autoridad  Reguladora  una  vez  recibida  la  notificación  de  recambio  de  fuentes  de

telecobaltoterapia  realiza  una  evaluación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  y  dictamina  al respecto.

182. La  Autoridad  Reguladora  puede  realizar  inspección  durante  las  labores  de  montaje  y recambio de fuentes de telecobaltoterapia.

183. El titular de autorización debe coordinar con la entidad contratada para la realización de los trabajos  de  montaje  y recambio  de  fuentes  de  telecobaltoterapia, la  fecha  de  realización  y debe verificar que se disponga de los medios, procedimientos y personal calificado necesario para garantizar los aspectos de seguridad radiológica.

184. Para la realización de los trabajos de montaje o de recambio de fuentes, la dirección de la entidad debe garantizar que se cumplan, como mínimo, los requisitos siguientes:

a)   exista, al menos, un medidor de tasa de dosis de rango entre 5µSv/h y 0,1Sv/h;

b)   que  esté  presente  el  RPR  y  el  Físico  Médico  de  la  entidad  y  que  una  vez  finalizadas tales  operaciones  se  ejecuten  las  pruebas  de  aceptación  del  equipo  y  se  firmen debidamente;

c)   el  certificado  de  la fuente  radiactiva  cumple  con  los requisitos  de  la Norma  ISO  2919:

1999  “Radiation  protection  -  Sealed  radioactive  sources  --  General  requirements  and classification”  y  se  verifique  documentalmente  el  número  de  serie  de  la  fuente  que  se monta y su correspondencia con el declarado en el certificado de la fuente;

d)   se cuente con los recursos materiales  necesarios, incluyendo los imprescindibles para casos  de  emergencia  y  existe  la  coordinación  con  las  estructuras  territoriales  del gobierno para dichas situaciones;

e)   estén disponibles y se utilicen los procedimientos específicos para las operaciones, en correspondencia con las exigencias del fabricante, y para hacer frente a las situaciones

de emergencias que pudieran presentarse;

f)	el personal que participe en las operaciones esté debidamente cualificado y autorizado

y  en  el  caso  de  fuentes  de  telecobaltoterapia,  que  los  trabajos  se  realicen  bajo  la dirección de un especialista montador de fuentes certificado por el fabricante, asistido al menos, por otro especialista con categoría de asistente;

g)   todo el personal que participe en los trabajos cuente con vigilancia radiológica individual

y al menos el montador certificado de fuentes, posea un dosímetro de lectura directa en

el caso de las fuentes de telecobaltoterapia y

h)   se  garantice  el adecuado  estado  técnico  de  las  herramientas  y el  instrumental  que  se utiliza en la ejecución de los trabajos.

SECCIÓN VI Evaluación de seguridad

185. El titular de autorización debe garantizar la realización de una evaluación de seguridad, de acuerdo a lo que se establece en el Reglamento de autorizaciones vigente.

186. La  evaluación  de  seguridad  debe  tener  en  cuenta  las  lecciones  aprendidas  de  accidentes ocurridos en el país y en el mundo.

CAPITULO IX

REQUISITOS PARA EL TRANSPORTE DE FUENTES RADIACTIVAS

187. Las  entidades  que  realizan  el  transporte  de  fuentes  de  Telecobaltoterapia  y  Braquiterapia, deben  estar  autorizadas  por  el  CNSN  y  cumplir  los  requisitos  prescritos  en  la  Resolución

121/2000 del CITMA, “Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos” de 14

de diciembre del 2000.

188. El  transporte  de  las  fuentes  de  Telecobaltoterapia  y  Braquiterapia,  debe  realizarse  en  los contenedores de transporte suministrados por los fabricantes.

CAPITULO X EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS

189. Para la ejecución de la práctica de Radioterapia se requiere la elaboración e implementación del  Plan  de  reducción  de  desastres,  en  correspondencia  con  las  disposiciones  legales vigentes.

CAPITULO XI REGISTROS

190. El titular de autorización debe garantizar que se establezcan y mantengan actualizados los registros relativos a la ejecución del Programa de Protección y Seguridad Radiológica, que permitan  demostrar  en  todo  momento  que  la  calidad  del  servicio  que  se  brinda  es  la adecuada.

191. El titular de autorización debe garantizar que además de los registros exigidos en la presente

Guía, se implementen y mantengan actualizados, como mínimo, los registros siguientes:

a)   Listados de TOEs y expediente radiológico de cada uno de ellos que incluya:

	Registro de la exposición ocupacional (historial dosimétrico del trabajador).

	Resultados   de   la   capacitación   recibida   (resultados   de   los   exámenes   y programas de capacitación y del entrenamiento).

	Autorizaciones otorgadas (certificación, y cuando proceda, licencia individual).

	Resultados de los exámenes médicos.

b)   Documentación  técnica  de  los  equipos  suministrada  por  los  fabricantes  (en  idioma español).

c)   Copias de las Autorizaciones otorgadas, de  los informes de inspecciones realizadas por

la  Autoridad  Reguladora	y  de  la  documentación  técnica  presentada  en  apoyo  a  la solicitud de la autorización vigente.

d)   Inventario de fuentes radiactivas y equipos.

e)   Resultados de la verificación y calibraciones de los equipos de monitoreo.

f)	Resultados de la vigilancia radiológica de zonas y puestos de trabajos.

g)   Resultados  de  las  auditorias  externas  al  Sistema  de  Gestión  de  la  calidad  de  las exposiciones médicas.

h)   Resultados de la verificación de los sistemas importantes para la seguridad incluida las

comprobaciones diarias de diferentes parámetros que se realizan al equipo.

i)	Resultados de las pruebas de hermeticidad realizadas a las fuentes radiactivas.

j)	Resultados de los trabajos realizados de reparación y mantenimiento.

k)   Resultados de la calibración completa de los equipos de Radioterapia.

l)	Resultados de la calibración del sistema dosimétrico utilizado para la realización   de la

calibración completa de los equipos de Radioterapia.

m)  Resultados  de  las  auditorias  internas  al  Sistema  de  Gestión  para  la  ejecución  de  la práctica en condiciones de protección y seguridad.

n)   Resultados  de  las  pruebas  de  aceptación  y  de  puesta  en  servicio  realizadas  tras  la instalación de equipos y fuentes.

o)   Resultados  de  las  calibraciones  y  controles  periódicos  de  los  parámetros  físicos  de fuentes radiactivas y equipos.

p)   Resultados de la participación en ejercicios de intercomparación.

q)   Resultados de los trabajos de validación del programa de planificación, según proceda, y resultado de las corridas de pruebas que se realizan periódicamente.

r)	Hojas de Tratamiento de los pacientes.

s)   Bitácora con todas las incidencias que ocurren en el trabajo con los equipos.

t)	Reporte de incidentes y accidentes e investigaciones realizadas.

u)   Fuentes  radiactivas  gestionadas  como  fuentes  en  desuso  y  desechos   radiactivos generados.

192. Los registros  deben mantenerse y conservarse por un período mínimo de 5 años.

193. Los  registros  de  los  resultados  de  las  calibraciones  y  comprobaciones  periódicas  de  los parámetros  significativos  físicos  y  clínicos,  se  deben  conservar  y  mantener  accesibles, durante el período de vida útil de los equipos utilizados en la práctica de Radioterapia.

194. El  titular  de  autorización  debe  garantizar  que  se  conserven  y  se  mantengan  accesibles durante 30 años los registros siguientes:

a)   Las hojas de tratamiento de los pacientes.

b)   La exposición de los voluntarios en el caso de la investigación médica.

ANEXO I

VALORES ORIENTATIVOS A TENER EN CUENTA PARA AUTORIZAR EL ALTA HOSPITALARIA DE PACIENTES

| Radionúclido | Máximo valor de actividad (GBq) | Máximo valor de tasa de dosis a 1m (mSv/h) |
| --- | --- | --- |
| I-125 (implantes) | 0.33 | 0.01 |
| Ir-192 (implantes) | 0.074 | 0.008 |
| Pd-103 (implantes) | 1.5 | 0.03 |